## 听力检测中心隔音磁屏蔽设施项目做法
附件3
梅州市人民医院听力检测中心隔音磁屏蔽设施项目做法
名称 |  | 项目特征描述 | 面积 （㎡） | 总面积 （㎡）
隔音室 （7间） | 纯音测听室1 | 1.测听室主体6个面双层隔音墙：12mm厚的阻燃高级中纤板+阻然高密度环保吸音棉35mm 厚,隔音墙厚50mm。 2.测听室外饰钢板4面：隔音室整体外表采用静电喷涂钢钢板（钢板厚度：3mm）。 3.测听室吸音处理4面：内部采用环保隔音岩棉（厚度35mm)，符合燃烧性能A1级的规定要求。 4.测听室内饰5面：隔音室内部装饰采用铝合金冲孔吸音板（厚度0.5mm)，冲孔率40%。 5.底部支撑：底部安装强力减振器，与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。 6.双层隔声观察窗：双层隔音钢化玻璃（钢化阻尼双层中空玻璃厚度：12mm）。 7.磁控全钢双隔声门（含门套）：2mm厚钢板剪压成型及高密度吸音棉，带磁控密封胶条，内部填充隔音棉。 8.进气消声器、排气消声器：阻抗复合进气消声器、阻抗复合排气消声器。 9.消音风箱：离心式风机消音风箱。 10.消声风道：Φ150消声风管。 11.PVC地板：抗菌PVC（厚度3mm）。 12.双声道室内外连接端子：十通道音频和应答器转接面板。 13.测听室室内照明灯：LED灯（功率16W）。 14.测听室电源、开关：开关在隔音室外侧，方便操作。 | 5.61 | 52.7
| 纯音测听室2 |  | 5.61
| 体检中心纯音 测听室3 |  | 5.78
| 耳鸣检查康复室 |  | 5.6
| 耳声发射室 |  | 5.6
| 人工耳蜗验配室 |  | 12.25
| 行为测听室 |  | 12.25
屏蔽室 （2间） | ABR检查室 | 1.测听室主体6个面双层隔音墙：12mm厚的阻燃高级中纤板+阻然高密度环保吸音棉35mm 厚,隔音墙厚50mm。 2.测听室外饰钢板4面：隔音室整体外表采用静电喷涂钢钢板（钢板厚度：3mm）。 3.测听室吸音处理4面：内部采用环保隔音岩棉（厚度35mm)，符合燃烧性能A1级的规定要求。 4.测听室内饰5面：隔音室内部装饰采用铝合金冲孔吸音板（厚度0.5mm)，冲孔率40%。 5.底部支撑：底部安装强力减振器，与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。 6.双层隔声观察窗：双层隔音钢化玻璃（钢化阻尼双层中空玻璃厚度：12mm）。 7.磁控全钢双隔声门（含门套）：2mm厚钢板剪压成型及高密度吸音棉，带磁控密封胶条，内部填充隔音棉。 8.屏蔽层：整体采用100目铜网加优质镀锌钢板复合。 9.地线：屏蔽电阻＜4欧姆。 10.进气消声器、排气消声器：阻抗复合进气消声器、阻抗复合排气消声器。 11.消音风箱：离心式风机消音风箱。 12.消声风道：Φ150消声风管。 13.PVC地板：抗菌PVC（厚度3mm）。 14.双声道室内外连接端子：十通道音频和应答器转接面板。 15.测听室室内照明灯：LED灯（功率16W）。 16.测听室电源、开关：开关在隔音室外侧，方便操作。 | 5.6 | 11.97
| 多频稳态室 |  | 6.37