附件1：

包组一：

血气分析仪参数配置要求（临床检验中心、产科）

- （一）项目总体要求

- ★所投产品具有有效的医疗器械注册证明。开展项目所需的试剂、耗材（不作医疗器械管理的除外）均取得国家药品监督管理局相关注册证明并在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）目录内。

- （二）技术参数要求

- 1、检测原理：电极法；

- 2、检测项目：pH、PCO2、PO2、Lac、SO2%；

- 3、所需样本量：≤200L；

- 4、线性范围：最低需满足要求：pH：（6.800-7.800）、PCO2：（20.0-120）mmHg；PO2：（30-420）mmHg；Lac：（0.3-20.0)mmol/L（满足YY/T1784《血气分析仪》）；

- 5、精密度（CV）：在参考范围内，pH＜0.3%；PCO2＜3.0%；PO2＜3.0%（满足YY/T1784《血气分析仪》）；

- 6、样本类型：动脉全血；

- 7、进样方式：自动进样，无需适配器；

- 8、5年全面保养、保修（包含零部配件）及校准，费用包含在投标报价中。

- ▲9、检测速度：≤70s/测试（满足临床诊疗要求）；

▲10、仪器故障即时响应（含远程指导）：电话或微信响应时间＜5min；

- ▲11、提供设备生产厂家2025年国内知名三甲医院客户清单，至少20家。（提供合同或者发票作为佐证材料）

- ★12、实现LIS双向传输功能（保证操作便利性）费用包含在投标报价中；

- ★13、仪器配套试剂方法学需符合公立医疗机构基本医疗服务价格条目；

（三）试剂、耗材要求

▲1、投标人需在投标文件中详细列举所投设备开展检测项目所需的全部试剂、耗材，至少应明确所需配套耗材或试剂的名称、生产企业、规格、型号、产品编码、所需数量、单价、是否专机专用、注册证号、国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）产品 ID 及截图（不作医疗器械管理的除外）等内容，以作响应。若专机专用试剂耗材存在原厂原装产品，投标人必须承诺提供与设备品牌一致的原厂原装试剂耗材；若不存在原厂原装产品，则应承诺提供与所投设备相匹配的试剂耗材。所列配套试剂、耗材必须为国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）目录内产品（不作医疗器械管理的除外），且需提供加盖制造商公章的承诺函。

▲2每项检测项目所需的试剂、耗材（涵盖仪器配套试剂、全部耗材、第三方质控品等所有消耗品）成本进行加总后（按照每人份进行核算），其金额不得高于梅州地区对应检测项目收费标准的29%。

★3所有配套耗材、试剂应分别单独报价，所报单价不得高于以下价格。投标人需承诺所有单价不高于全国各省、市交易平台公布或交易的价格；承诺在设备使用期内，若采购人需要采购专机专用配套试剂、耗材，中标人应确保产品及时供应，且所供应的价格不得高于此次承诺单价。如遇国家政策导致试剂价格下调，应同步下调价格，且所承诺价格均可在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。同时，不得限制医院对耗材规格、型号的选择，也不得规定每月、每季度、每年的采购数量。在设备使用期内，若对应检验收费价格下调，则所需的试剂耗材需进行等比例下调。在此期间，如生产厂家对配套专机专用耗材进行升级或更换规格型号，升级或更换后的产品供应价格应不高于此次投标承诺价格或产品升级前所供应价格，调整后的价格必须能通过国家医疗保障信息平台药品与医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他交易平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。上述所有承诺，投标人在投标时均需提供试剂、耗材生产厂家的承诺函并加盖公章，格式可自行拟定。

★4、在设备使用期间，所有试剂耗材实际检测数量如未达到投标时所承诺的理论检测数量。投标人负责按差额补齐相关试剂耗材。投标人在投标时，需提供其与试剂、耗材生产厂家共同出具的承诺函，并加盖公章，承诺函格式可自行拟定。

- 5、需提供投标时各省市平台公布或交易的价格(不少于3个平台，其中至少需含浙江、江苏、京津冀平台中的一个）及近半年其他3家三甲医院的采购记录及发票复印件等参考资料。

（四）配置清单（单台）

1、主机一台；

2、二维码扫码枪1个。

包组二：

血气分析仪参数配置要求（ICU）

- （一）项目总体要求

- ★所投产品具有有效的医疗器械注册证明。开展项目所需的试剂、耗材（不作医疗器械管理的除外）均取得国家药品监督管理局相关注册证明并在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）目录内。

- （二）技术参数要求

- 1、机器检测精准度高，稳定性好，操作维护和保养简单方便；

2、操作语言：中文或英文操作界面；

- 3、检测项目：血气参数：血液酸碱度（PH）、氧分压（PO2）、

- 二氧化碳分压（PCO2）、血氧饱和度（SO2%）；血细胞参数：血细胞压积（Hct）；电解质参数：钠（Na+）、钾（K+）、氯（Cl-）、钙（Ca2+）；代谢物参数：葡萄糖（Glu）、乳酸（Lac）；

- 计算参数：血气部分：碳酸氢根（HCO3-）、细胞外液剩余碱（BE-ecf），全血剩余碱（BE-b）、通用剩余碱（BE）、标准碳酸氢根（SBC）、肺泡氧分压（pAO2），动脉肺泡氧分压比（PaO2/ pAO2）、总二氧化碳（TCO2），氧合指数（PO2/FIO2）、晶体渗透压（Osm）、阴离子间隙（Gap）、氧含量（O2Ct）、氧容量（O2Cap）、肺泡动脉氧分压差（A-aDO2）、尿素氮与肌苷比（BUN/Creat）、呼吸指数（RI）、大气压（BarP）；

- ▲4、检测速度：≤90s；

- 5、样本类型：动脉全血、静脉血、混合静脉血、血清、血浆等；

▲6、各参数可以根据临床需求自定义组合测定，有多种测试量规格的试剂包；

▲7、数据传输：仪器具有串口、网络接口和USB接口，可直接连接 LIS 或 HIS 系统、电脑连接，内置 WIFI，支持4G，支持远程维护系统；

8、内置二维条码扫描枪和宽幅热敏打印机，支持外接 USB 打印机；

▲9、具有UPS（不间断电源），突然断电时，可继续维持电池续航时间不低于2小时；

10、显示屏：不小于8英寸的彩色触摸屏，能将测试结果完整显示；

11、保修5年，费用包含在投标报价中。能提供24小时在线的远程技术支持，当远程技术支持无法解决问题时需在24小时内派遣工程师到现场处理问题。如现场工程师未能解决问题或维修时间长影响临床时，公司应能提供同一型号的备用机临时使用；

★12、具有机内智能化质控系统：能进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告；

- ★13、实现LIS双向传输功能（保证操作便利性）费用包含在投标报价中；

- ★14、仪器配套试剂方法学需符合公立医疗机构基本医疗服务价格条目。

（三）试剂、耗材要求

▲1、投标人需在投标文件中列出所投设备开展检测项目所需的全部试剂、耗材，至少注明所需配套耗材或试剂的名称、生产企业、规格、型号、产品编码、所需数量、单价、是否专机专用、注册证号、国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）产品ID及截图（不作医疗器械管理的除外）等进行响应。专机专用试剂耗材如有原厂原装的，须承诺提供与设备品牌一致的原厂原装试剂耗材，如无原厂原装的应承诺提供与所投设备相匹配使用的试剂耗材，所列配套试剂、耗材必须为国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）目录内产品（不作医疗器械管理的除外）（需提供承诺函并加盖制造商公章）。

▲2、每项检测项目所需试剂、耗材(包含仪器配套试剂、所有耗材、第三方质控品等一切消耗)成本加总后（按每人份进行核算）不高于梅州地区对应检测项目收费标准的29%。

★3、所有配套耗材、试剂分别单独报价，所报单价，不得高于以下价格：需承诺所有单价不高于全国各省、市交易平台公布或交易的价格；承诺设备使用期内如采购人需要采购专机专用配套试剂、耗材，中标人应确保产品及时供应且所供应的价格不得高于此次承诺单价，如遇国家政策造成试剂价格下调时应同步下调，且所承诺价格均可在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。同时不得限制医院对耗材规格、型号的选择及规定每月、每季度、每年的采购数量。设备使用期内如对应检验收费价格下调则所需的试剂耗材需进行等比例下调，在此期间内如生产厂家对配套专机专用耗材进行升级或更换规格型号，升级或更换后的产品供应价格应不高于此次投标承诺价格或产品升级前所供应价格，调整后的价格必须可以通过国家医疗保障信息平台药品与医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他交易平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。上述所有承诺投标人投标时均需提供试剂、耗材生产厂家的承诺函并盖章，格式自拟。

★4、在设备使用期间，所有试剂耗材实际检测数量如未达到投标时所承诺的理论检测数量。投标人负责按差额补齐相关试剂耗材。投标人在投标时，需提供其与试剂、耗材生产厂家共同出具的承诺函，并加盖公章，承诺函格式可自行拟定。

- 5、需提供投标时各省市平台公布或交易的价格(不少于3个平台，其中至少需含浙江、江苏、京津冀平台中的一个）及近半年其他3家三甲医院的采购记录及发票复印件等参考资料。

（四）配置清单（单台）

1、主机1台；

2、二维码扫码枪1个。

包组三：

血气分析仪详细参数要求（麻醉二科）

- （一）项目总体要求

- ★所投产品具有有效的医疗器械注册证明。开展项目所需的试剂、耗材（不作医疗器械管理的除外）均取得国家药品监督管理局相关注册证明并在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）目录内。

- （二）技术参数要求

- ★1、基础检测指标：能够精准测定pH值、动脉血氧分压（PaO₂）、动脉血二氧化碳分压（PaCO₂） 、实际碳酸氢盐（AB）、标准碳酸氢盐（SB）、剩余碱（BE）、血氧饱和度（SaO₂）、血红蛋白（Hb）、血细胞比容（Hct），二氧化碳总量（TCO₂）；

- ★2、具备电解质检测功能，可测定钾离子（K⁺）、钠离子（Na⁺）、氯离子（Cl⁻）、钙离子（Ca²⁺） ，阴离子间隙（AG）以及葡萄糖（Glu）、乳酸（Lac）等代谢指标；

- ▲3、检测速度：常规检测模式下，从样本吸入到结果显示时间不超过2分钟。急诊优先检测模式下，出结果时间不超过1分钟，满足紧急救治需求；

- ▲4、样本量需求和进样方式：单次检测所需样本量不超过130μL，以适配新生儿、老年体弱等采血困难患者。可直接用1ml或5ml注射器完成血液样本的自动吸取；

- 5、检测精度：pH值检测精度达±0.02，PaO₂检测精度±3% ，PaCO₂检测精度±2%，其他检测项目符合相关国家标准；

- ▲6、校准与质控：具备自动校准功能，可根据设定周期自动进行校准，确保检测结果的准确性。支持内置质控程序，可进行多水平质控检测，并生成质控报告，方便质量追溯，符合院内POCT要求；

- 7、操作界面：配备不小于8英寸的彩色触摸屏，操作界面简洁直观，支持中文操作界面；

- 8、具备一键检测功能，操作流程简单易懂，降低操作复杂度； 9、数据管理：内置存储容量不少于5000条检测记录，支持按照患者信息、检测时间等多种方式进行查询、检索；

- ★10、具备USB接口、网络接口等，支持与医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS） 、麻醉信息管理系统（AIMS）进行数据传输和对接，满足POCT需求；

- 11、样本识别：能够识别样本类型，区分动脉血、静脉血、末梢血等，并给出相应提示；

- 12、具备样本质量检测功能，可对样本溶血、凝血等异常情况进行提示；

- 13、设备体积小巧，不超过20KG，方便在手术室使用；

- ▲14、配备电池保护装置UPS，在突然断电时，可继续维持电池续航时间不低于2小时；

- 15、安全防护：具备生物安全防护设计，防止样本污染和交叉感染；

- 16、设备外壳及内部结构具备防水、防尘功能，满足医疗环境使用要求；

- 17、设备具备故障自诊断功能，可实时监测设备运行状态，发现故障及时报警并提示故障信息；

- 18、日常维护操作简单，耗材更换方便快捷；

- ▲19、需提供设备安装、调试及操作人员培训服务。保修5年，费用包含在投标报价中。提供7×24小时电话技术支持，48小时内上门维修服务。提供定期的设备维护保养服务，一年2次以上的定期保养，确保设备正常运行；

- ★20、仪器配套试剂方法学需符合公立医疗机构基本医疗服务价格条目；

（三）试剂、耗材要求

▲1、投标人需在投标文件中列出所投设备开展检测项目所需的全部试剂、耗材，至少注明所需配套耗材或试剂的名称、生产企业、规格、型号、产品编码、所需数量、单价、是否专机专用、注册证号、国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）产品ID及截图（不作医疗器械管理的除外）等进行响应。专机专用试剂耗材如有原厂原装的，须承诺提供与设备品牌一致的原厂原装试剂耗材，如无原厂原装的应承诺提供与所投设备相匹配使用的试剂耗材，所列配套试剂、耗材必须为国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）目录内产品（不作医疗器械管理的除外）（需提供承诺函并加盖制造商公章）。

▲2、每项检测项目所需试剂、耗材(包含仪器配套试剂、所有耗材、第三方质控品等一切消耗)成本加总后（按每人份进行核算）不高于梅州地区对应检测项目收费标准的29%。

★3、所有配套耗材、试剂分别单独报价，所报单价，不得高于以下价格：需承诺所有单价不高于全国各省、市交易平台公布或交易的价格；承诺设备使用期内如采购人需要采购专机专用配套试剂、耗材，中标人应确保产品及时供应且所供应的价格不得高于此次承诺单价，如遇国家政策造成试剂价格下调时应同步下调，且所承诺价格均可在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。同时不得限制医院对耗材规格、型号的选择及规定每月、每季度、每年的采购数量。设备使用期内如对应检验收费价格下调则所需的试剂耗材需进行等比例下调，在此期间内如生产厂家对配套专机专用耗材进行升级或更换规格型号，升级或更换后的产品供应价格应不高于此次投标承诺价格或产品升级前所供应价格，调整后的价格必须可以通过国家医疗保障信息平台药品与医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他交易平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。上述所有承诺投标人投标时均需提供试剂、耗材生产厂家的承诺函并盖章，格式自拟。

★4、在设备使用期间，所有试剂耗材实际检测数量如未达到投标时所承诺的理论检测数量。投标人负责按差额补齐相关试剂耗材。投标人在投标时，需提供其与试剂、耗材生产厂家共同出具的承诺函，并加盖公章，承诺函格式可自行拟定。

- 5、需提供投标时各省市平台公布或交易的价格(不少于3个平台，其中至少需含浙江、江苏、京津冀平台中的一个）及近半年其他3家三甲医院的采购记录及发票复印件等参考资料。

（四）配置清单（单台）

1、主机1台；

2、二维码扫码枪1个。

（说明：打★条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打▲条款为重要技术参数，若有部分▲条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款）

- 包组一评审因素及对应的分值、权重：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分13.0分 技术部分57.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 重要技术条款响应 (30.0分) | 根据各投标人对招标文件技术要求中“▲”条款（共5条）的响应程度进行评分：全部响应得30分，每有一项不响应的扣6分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 一般技术条款响应 (27分) | 所投产品完全满足或优于用户需求书中不带▲号的一般技术参数要求的（共9条），得27分。每1项不带▲号的技术参数负偏离，扣3分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
| 商务部分 | 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： - （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，承诺到达时间小于2小时，优于或完全满足项目要求的得3分； - （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，承诺到达时间小于4小时，基本满足项目要求的得2分； - （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，承诺到达时间小于8小时，不能满足项目要求的得1分； - （4）不提供的不得分。 |
|  | 管理体系认证(1.5分) | 投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项认证得0.5分，最高得1.5分。 备注：提供认证证书扫描件。 |
|  | 同类项目服务经验情况 (6.0分) | 投标人2023年1月1日至今具有血气分析仪的销售业绩，每提供一项业绩合同得2分，最高得6分。（提供复印件加盖公章） |
|  | 产品授权证明 (2.5分) | 为了保证产品具有可追溯性且保证质量，投标人为代理商、经销商投标响应的，提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的针对本项目产品的有效授权证明，得2.5分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得2.5分，否则不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：（1）满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，最低报价不是中标的唯一依据。（2）投标报价=供应商的设备金额+两年内的专机专用耗材金额，一年内的专机专用耗材预估使用量为血气分析检测40000例。（3）上述耗材预估使用量仅为本项目评审价格计算用，并非采购人耗材使用量的承诺。若投标人不对耗材进行报价，采购人有权视为投标人对本项目报价响应缺漏，可能导致投标无效。】 |

- 包组二评审因素及对应的分值、权重：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 重要技术条款响应 (36.0分) | 根据各投标人对招标文件技术要求中“▲”条款（共6条）的响应程度进行评分：全部响应得36分，每有一项不响应的扣6分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 一般技术条款响应 (24分) | 所投产品完全满足或优于用户需求书中不带▲号的一般技术参数要求的（共8条），得24分。每1项不带▲号的技术参数负偏离，扣3分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
| 商务部分 | 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： - （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，承诺到达时间小于2小时，优于或完全满足项目要求的得3分； - （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，承诺到达时间小于4小时，基本满足项目要求的得2分； - （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，承诺到达时间小于8小时，不能满足项目要求的得1分； - （4）不提供的不得分。 |
|  | 管理体系认证(1.5分) | 投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项认证得0.5分，最高得1.5分。 备注：提供认证证书扫描件。 |
|  | 同类项目服务经验情况 (3.0分) | 投标人2023年1月1日至今具有血气分析仪的销售业绩，每提供一项业绩合同得1分，最高得3分。（提供复印件加盖公章） |
|  | 产品授权证明 (2.5分) | 为了保证产品具有可追溯性且保证质量，投标人为代理商、经销商投标响应的，提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的针对本项目产品的有效授权证明，得2.5分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得2.5分，否则不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：（1）满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，最低报价不是中标的唯一依据。（2）投标报价=供应商的设备金额+两年内的专机专用耗材金额，一年内的专机专用耗材预估使用量为血气分析检测53000例。（3）上述耗材预估使用量仅为本项目评审价格计算用，并非采购人耗材使用量的承诺。若投标人不对耗材进行报价，采购人有权视为投标人对本项目报价响应缺漏，可能导致投标无效。】 |

- 包组三评审因素及对应的分值、权重：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 重要技术条款响应 (35.0分) | 根据各投标人对招标文件技术要求中“▲”条款（共7条）的响应程度进行评分：全部响应得35分，每有一项不响应的扣5分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 一般技术条款响应 (30分) | 所投产品完全满足或优于用户需求书中不带▲号的一般技术参数要求的（共12条），得30分。每1项不带▲号的技术参数负偏离，扣2.5分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
| 商务部分 | 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： - （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，承诺到达时间小于2小时，优于或完全满足项目要求的得3分； - （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，承诺到达时间小于4小时，基本满足项目要求的得2分； - （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，承诺到达时间小于8小时，不能满足项目要求的得1分； - （4）不提供的不得分。 |
|  | 管理体系认证(0.5分) | 投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项认证得0.5分，最高得1分。 备注：提供认证证书扫描件。 |
|  | 同类项目服务经验情况 (1.0分) | 投标人2023年1月1日至今具有血气分析仪的销售业绩，每提供一项业绩合同得0.5分，最高得1分。（提供复印件加盖公章） |
|  | 产品授权证明 (0.5分) | 为了保证产品具有可追溯性且保证质量，投标人为代理商、经销商投标响应的，提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的针对本项目产品的有效授权证明，得0.5分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得0.5分，否则不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：（1）满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，最低报价不是中标的唯一依据。（2）投标报价=供应商的设备金额+两年内的专机专用耗材金额，一年内的专机专用耗材预估使用量为血气分析检测7000例。（3）上述耗材预估使用量仅为本项目评审价格计算用，并非采购人耗材使用量的承诺。若投标人不对耗材进行报价，采购人有权视为投标人对本项目报价响应缺漏，可能导致投标无效。】 |