附件3：

全自动尿液分析仪参数配置要求

- （一）项目总体要求

- ★所投产品具有有效的医疗器械注册证明。开展项目所需的试剂、耗材（不作医疗器械管理的除外）均取得国家药品监督管理局相关注册证明并在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）目录内。

- （二）技术参数要求

- ▲1、方法学要求：干化学：比色法，检测波长数量≥5个波长；

- 尿有形成分：成像法；

- 2、最小吸样量：≤2.0ml；

- ▲3、检测项目：干化学检测项目需包括但不限于：颜色、浊度、葡萄糖、尿胆原、胆红素、酮体、尿比重、酸碱度、尿蛋白、亚硝酸盐、维生素C、潜血、白细胞酯酶等；

- 有形成分检测项目需包括但不限于：正常红细胞、异常红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞（可区分肾小管上皮细胞、移形上皮细胞）、细胞管型、透明管型、颗粒管型、草酸钙结晶、尿酸结晶、其他结晶、精子、细菌、真菌、粘液丝；

- 可测定尿液电导率、尿液渗透压等；

- 4、原尿上机、无需一次性计数池、无需染色、无需机内离心。

- ▲5、单机单模块检测速度：尿干化学≥300个样本/小时，尿有形成分≥120个样本/小时。

- 6、样本量检测功能：采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示。

- ▲7、仪器自动识别率：红细胞≥90%，白细胞≥90%，管型≥85%

- 8、提供配套校准物。

- 9、试纸仓容量：≥200条试纸（需提供说明书或制造商盖章文件作为佐证资料）

- ▲10、试纸图像显示功能：分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面。

- 11、消耗品状态实时监控功能：分析仪能对清洗液、废液的状态进行实时监控。

- 12、废试纸条实时监控功能：如废试纸条已满，会自动报警提示。

- 13、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性。

- ▲14、数据存储量和查询：尿干化学≥50万个样本数据、5万个样本图片；尿有形成分分析≥20万个结果；可在需要时查询，断电后存储数据不丢失。

- ★15、实现LIS双向通讯，提供使用LIS双向传输功能，费用包含在投标报价中；

- ★16、可多模块组合成流水线；

- 17、提供至少3家2025年国内知名三甲医院客户清单，并提供设备供货发票；

- 18、仪器故障即时响应（含远程指导）；

★19、五年全面保养、保修及终身校准，费用包含在投标报价中。

（三）试剂、耗材要求

▲1、投标人应于投标文件中详尽罗列所投设备开展检测项目所需的全部试剂、耗材，且试剂包装应涵盖大、中、小等各类规格，以契合医院多样化的需求。至少应明确所需配套耗材或试剂的名称、生产企业、规格、型号、产品编码、所需数量、单价、是否专机专用、注册证号、国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）产品 ID 及截图（不作医疗器械管理的除外）等信息，以完成响应。若专机专用的试剂耗材存在原厂原装产品，投标人必须作出提供与设备品牌一致的原厂原装试剂耗材的承诺；若不存在原厂原装产品，则应承诺提供与所投设备相适配的试剂耗材。所列举的配套试剂、耗材须为国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）目录内的产品（不作医疗器械管理的除外），并且需提供加盖制造商公章的承诺函。

▲2、尿干化学所需试剂、耗材(包含仪器配套试剂、所有耗材、第三方质控品等一切消耗)成本加总后（按每人份进行核算）不高于梅州地区对应检测项目收费标准的15%；尿有形成分所需试剂、耗材(包含仪器配套试剂、所有耗材、第三方质控品等一切消耗)成本加总后（按每人份进行核算）不高于梅州地区对应检测项目收费标准的15%。

★3所有检测项目所需的配套耗材、试剂应分别单独报价，所报单价不得高于以下价格。投标人需承诺所有单价不高于全国各省、市交易平台公布或交易的价格；承诺在设备使用期内，若采购人需要采购专机专用配套试剂、耗材，中标人应确保产品及时供应，且所供应的价格不得高于此次承诺单价。如遇国家政策导致试剂价格下调，应同步下调价格，且所承诺价格均可在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。同时，不得限制医院对耗材规格、型号的选择，也不得规定每月、每季度、每年的采购数量。在设备使用期内，若对应检验收费价格下调，则所需的试剂耗材需进行等比例下调。在此期间，如生产厂家对配套专机专用耗材进行升级或更换规格型号，升级或更换后的产品供应价格应不高于此次投标承诺价格或产品升级前所供应价格，调整后的价格必须能通过国家医疗保障信息平台药品与医用耗材招采管理子系统（简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他交易平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。上述所有承诺，投标人在投标时均需提供试剂、耗材生产厂家的承诺函并加盖公章，格式可自行拟定。

★4、在设备使用期间，所有试剂耗材实际检测数量如未达到投标时所承诺的理论检测数量。投标人负责按差额补齐相关试剂耗材。投标人在投标时，需提供其与试剂、耗材生产厂家共同出具的承诺函，并加盖公章，承诺函格式可自行拟定。

- 5、需提供投标时各省市平台公布或交易的价格(不少于3个平台，其中至少需含浙江、江苏、京津冀平台中的一个）及近半年其他3家综合性三级甲等医院的采购记录及发票复印件等参考资料。

- ★6、仪器配套试剂方法学需符合广东省公立医疗机构基本医疗服务价格条目。（提供承诺函并加盖公章，格式可自行拟定）

（四）配置清单（单台）

★1、主机一台（套）。

（说明：打★条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打▲条款为重要技术参数，若有部分▲条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款）

- 评审因素及对应的分值、权重：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分8.0分 技术部分62.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 重要技术条款响应 (40分) | 根据各投标人对招标文件技术要求中“▲”条款（共8条）的响应程度进行评分：全部响应得40分，每有一项不响应的扣5分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 一般技术条款响应 (22分) | 所投产品完全满足或优于用户需求书中不带▲号的一般技术参数要求的（共11条），得22分。每1项不带▲号的技术参数负偏离，扣2分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
| 商务部分 | 售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择：0;1;3;5） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： - （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，承诺到达时间小于4小时，优于或完全满足项目要求的得5分； - （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，承诺到达时间小于8小时，基本满足项目要求的得3分； - （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，承诺到达时间小于24小时，不能满足项目要求的得1分； - （4）不提供的不得分。 |
|  | 同类项目业绩的评审(3分) | 投标人2024年1月1日至今具有全自动尿液分析仪的供货业绩，每提供一项业绩合同得1分，最高得3分。（注：提供业绩的合同关键页 (包括但不限于项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页)等复印件加盖公章。） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30分) | 投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：（1）满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，最低报价不是中标的唯一依据。（2）投标报价=供应商的设备金额+两年内的专机专用耗材金额，一年内的专机专用耗材预估使用量为尿液分析300000例，尿沉渣定量-尿沉渣分析仪150000例。（3）上述耗材预估使用量仅为本项目评审价格计算用，并非采购人耗材使用量的承诺。若投标人不对耗材进行报价，采购人有权视为投标人对本项目报价响应缺漏，可能导致投标无效。】 |