附件：
项目技术要求

	参数性质
	具体技术(参数)要求

	
	项目名称：口腔锥形束CT球管一个（含安装费用）；

具体参数如下：

1、最大球管电压：≥120kv,X射线穿透力强，适应不同体型患者

2、最大球管电流：≤7mA ，球管发热量小，辐射剂量低

3、X射线球管阳极输入功率：≥65瓦

4、X射线球管最大阳极热容量(HU= Kvpx毫安x时间[秒])：≦30,000 HU

5、X 射线球管单一载荷额定值：≥120干伏，≦5毫安

6、最大X射线球管组件热容量：≦120K HU

7、X射线球管类型:SXR130-15-0.5

8、焦点尺寸：0.5×0.5

9、目标角度：≦15°

10、阳极构造: 采用钨把的真空铸铜

11、阴极构造:采用钨丝的真空管镍最大管工作电压:130kVp全波整流

12、冷却周期：自动控制，自动过热保护

13、X射线球管类型：固定阳极

14、必须能与口腔锥形束CT（KaVo 3D eXam i）完美适配
15、球管安装时间二个工作日，球管保修期为十二个月。


