附件：

中央遥测系统参数配置要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ |  | 一、总体要求 1.总体要求：所投产品具有有效的医疗器械注册证明文件。 |
| ▲ |  | 2.设备主机设计使用年限≥10年，提供同型号产品的铭牌/标签或使用说明书等证明。 |
| ★ |  | 3.设备交货日期不得超过生产日期后6个月。所投设备为非召回、非停产设备。 |
| ★ |  | 4..设备整机保修期≥2年（含锂电池、血氧探头、导联线等全套配件）；设备发生故障后2小时内响应，4小时内到达现场；保修期内提供每年至少2次预防性维护，费用均包含在投标报价中。 |
| ★ |  | 5.可与我院护理系统（广州东瑞科技有限公司承建）连接，连接系统所需一切费用包含在报价内。报价包括设备安装调试所需一切费用（包括但不限于网络铺设、运输、培训等）。 |
| ▲ |  | 二、遥测盒技术参数 （一）整机性能 1.遥测发射盒采用电容触摸屏幕，屏幕尺寸不小于1.5英寸。 |
| ▲ |  | 2.遥测发射盒通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF型，满足临床安全使用要求。 |
| ▲ |  | 3.遥测发射盒重量不超过245克（含锂电池），防水等级不低于IPX7。 |
| ▲ |  | 4.遥测发射盒可正确识别心电导联类型、血氧探头，自动切换对应界面；支持快速开机功能，更换电池后可快速恢复监护。 |
|  |  | 5.配备专用帆布袋/收纳袋，方便遥测盒的保护及佩戴。 |
|  |  | 6.遥测发射盒屏幕可同时显示≥2个参数和1道波形。 |
| ▲ |  | （二）监测参数 1.标配心电、呼吸、血氧监测。 |
| ▲ |  | 2.心电：5导心电监测，测量范围：成人至少包括15次/分钟～300次/分钟。 |
|  |  | 3.心电具备多滤波模式，可根据临床场景切换。 |
|  |  | 4.呼吸：测量范围至少包括0 rpm～120 rpm，分辨率：≤1rpm，精度：≤±2rpm。 |
|  |  | 5.血氧饱和度：测量范围至少包括0-100%，分辨率：≤1%，精度：70%～100%（≤±2%）。 |
|  |  | 6.脉搏：测量范围至少包括20～300 bpm，分辨率：≤1bpm，精度：≤±3bpm。 |
|  |  | 7.灌注指数：测量范围至少包括0.05～20.00%，分辨率：≤0.01%。 |
| ▲ |  | （三）系统功能 1.采用有线或无线联网技术，实现监测数据的稳定、连续传输，保障临床数据可靠性。 |
| ▲ |  | 2.内置锂电池连续工作时间不小于72小时，全参数监测工作时间不小于60小时。 |
|  |  | 3.集中充电装置可同时为多块电池充电，每个充电位具备工作状态指示。 |
|  |  | 三、中央站技术参数 1.中央监护系统由电脑主机、软件组成，以有线或无线的组网方式连接遥测监护设备，支持不少于50床位同时在线监测。 |
|  |  | 2.具有单床观察和多床观察功能，不少于2台显示器显示。 |
|  |  | 3.具有自动接收设备、手动接收设备、解除接收设备功能。 |
|  |  | 4.具有实时观察功能界面，可以提供动态短趋势界面、呼吸氧合界面、心电全屏界面、卡布雷拉心电界面。 |
|  |  | 5.可对床边机进行修改病人信息、监护过程、报警状态、情景模式等功能，进行远程同步操作。 |
|  |  | 6.支持多种情景模式的远程设置功能，医护人员可通过中央监护站远程配置床边遥测监护仪的工作模式。 |
|  |  | 7.24小时心律失常统计功能、心电概览功能。 |
|  |  | 8.具有QT间期和ST段实时监测界面。 |
|  |  | 9.根据临床自定义配置，生成体温单，并能导出PDF报告。 |
|  |  | 10.具有报警静音功能，具有高、中、低三级报警功能，可远程控制报警暂停和报警复位。 |
|  |  | 11.具备≥1000条心律失常及其发作前后各16s心电波形的存储及回溯功能。 |
|  |  | 12.具备240小时全息心电波形的存储及回溯功能 。 |
|  |  | 四、配置要求 主要配置清单包含:中央站主机1套、配套显示器2台、数据存储模块1套、遥测盒（含心电、血氧饱和度、呼吸）30个、配套的充电底座1套、备用锂电池30个、操作手册及保修卡等。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

- 评审因素及对应的分值、权重：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的响应情况 (18.0分) | 所投产品完全满足或优于采购需求附表一：参数要求中带▲重点技术参数要求的，得18分（本项目共9条▲重点技术参数）；每一项带▲重点技术参数负偏离扣2分。 须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 所投产品技术参数及性能与技术规格要求的响应情况 (21.0分) | 所投产品完全满足或优于采购需求附表一：参数要求中不带▲一般技术参数要求的，得21分（本项目共21条一般技术参数）；每一项不带▲一般技术参数负偏离扣1分。 须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 项目实施方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审： - （1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得5分； - （2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得3分； - （3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得1分； - （4）不提供的不得分。 |
|  | 质量保证及安装调试方案 (6.0分)（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;） | - 根据投标人提供的质量保证及安装调试方案进行评审（包括但不限于：①产品来源；②所提供产品的选型、性能、技术优势；③产品质量保证措施；④安装调试计划；⑤安装调试具体的流程步骤；⑥安装调试人员安排；⑦安装调试具体注意事项等）： - 1、投标人提供的质量保证及安装调试方案，涵盖上述所有内容且方案详细完整，清晰全面，方案科学合理，有明确具体的计划安排，设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，完全满足或优于采购需求的，得6分； - 2、投标人提供的质量保证及安装调试方案，涵盖上述所有内容且方案完整但不具体，清晰但不全面，方案基本合理，有明确的计划安排但不具体，设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，一般满足采购需求的，得3分； - 3、投标人提供的质量保证及安装调试方案，涵盖上述所有内容且方案不完整，不清晰、方案部分合理，计划安排简单，设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，不能满足采购需求的，得1分； - 4、没有涵盖上述所有内容或没有提供方案不得分。 |
|  | 售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;5.0;） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案进行评审（包括但不限于：①售后服务范围；②售后保障措施；③维护保养及应急维修时间安排；④零配件的供应等） 1、投标人提供的售后服务方案，涵盖上述所有内容且售后服务方案详细完整，清晰全面，有完整可行操作的维修处理方法维修保养处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，完全满足或优于采购需求的，得5分； 2、投标人提供的售后服务方案，涵盖上述所有内容，售后服务方案完整但不具体，清晰但不全面，有基本可行维修保养处理方法，对日常维修和应急情况响应较及时，一般满足采购需求的，得2分； 3、投标人提供的售后服务方案，涵盖上述所有内容且售后服务方案不完整，不清晰、有简单的操作的维修保养处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，不能满足采购需求的，得1分； - 4、没有涵盖上述所有内容或没有提供方案不得分。 |
|  | 培训方案 (5.0分) （等次分值选择：0.0;1.0;2.0;5.0;） | 根据投标人针对本项目提供的培训方案进行评审（包括但不限于：①培训目标制定与落实措施、②培训人员安排、③结合本项目培训内容与计划制定及完善措施等）： 1、投标人提供的培训方案，涵盖上述所有内容且方案详细完整，针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得5分； 2、投标人提供的培训方案，涵盖上述所有内容，方案完整但不具体，针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得2分； 3、投标人提供的培训方案，涵盖上述所有内容且售后服务方案不完整，未提供专人指导、培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； - 4、没有涵盖上述所有内容或没有提供方案不得分。 |
| 商务部分 | 投标人的体系认证情况（2.0分） | 投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书，提供认证证书扫描件得2分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务人员配置（3.0分） | 投标人售后服务人员具备2年或以上医疗设备维修经验的，每提供一个得1分，本小项最高得3分。 注：同一人只按最高经验计分，投标文件提供：①以上人员关于医疗设备的维修记录或维修报告或证明人员经验的相关证明材料复印件并加盖公章。②投标人为其购买的投标截止时间为止近6个月内任意1个月的社保证明复印件，若依法免缴社保的，提供相关证明材料。 |
|  | 投标人同类设备供货业绩的评审（3.0分） | 2023年1月1日至今投标人具有中央遥测系统供货项目业绩，每提供1个业绩，得0.5分，最高得3分 (提供合同复印件，以签订合同的时间为准，不提供不得分） |
|  | 产品授权情况 (2.0分) | 为了保证投标产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得2分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得2分，其他不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |