附件1：

口腔数字印模仪技术要求及具体评审标准

一、口腔数字印模仪技术要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 一、1、口腔数字印模仪具有有效的医疗器械注册证明（提供注册证明文件）。 |
| ★ | 2 | 2、总体要求：实现口腔内牙齿，牙龈和粘膜等软硬组织数字化图像扫描，用于口腔义齿修复、口腔种植等口腔内部的数字化三维取模； |
| ▲ | 3 | - 二、技术参数要求： - 1、具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪。支持实时呈现带有纹理的口腔3D图像和近红外图像两种数据。近红外扫描无电离辐射,图像可辅助用户检测牙龈上方的邻面龋； |
|  | 4 | 2、扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（迷你头）； |
|  | 5 | 3、扫描景深：≥22 mm； |
|  | 6 | 4、扫描精度(std.)：<0.01mm； |
| ▲ | 7 | - 扫描头配置/外径:标准头：总长≤119mm，前端≤22mm*18mm；迷你头：总长≤119mm，前端≤18mm*16mm； |
|  | 8 | 6、扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次； |
|  | 9 | 7、口腔正畸模拟功能：支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享。支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等； |
| ▲ | 10 | 8、动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点； |
| ▲ | 11 | 9、多咬合功能：一个病例可获取至少6种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作； |
| ▲ | 12 | 10、口腔健康检查3D报告功能中：提供牙病识别辅助模式，软件可推荐牙齿疾病识别结果并允许操作者修改；提供龋齿截图模式。支持同时截取疑似龋齿部分的纹理图像和近红外图像，并可在报告中呈现； |
|  | 13 | 11、3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件； |
| ▲ | 14 | 12、正畸模型分析(MetronTrack)：支持Moyers预测、拥挤度测量、Bolton比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量和Spee曲线深度测量等。基于患者的多组口扫数据，可以进行两两模型对比，实时跟踪、监测牙齿、牙列的改变情况； |
|  | 15 | 13、数据连通夜磨牙垫和保持器设计软件：软件会根据牙齿形态，智能修改就位道、边缘线并调整适当的参数，可快速生成所需的夜磨牙垫或保持器； |
|  | 16 | 14、扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐（除原厂家种植扫描杆数据库还可导入第三方数据库） |
|  | 17 | 15、无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果 |
|  | 18 | 16、配套专业软件，终身无限制免费升级更新 |
| ▲ | 19 | 17、工作站要求：工作站CPU 2nm级最大频≥5.5GHz，≥24核24线程，内存≥32G，显存≥8G，固态硬盘≥2T+机械硬盘大于2T，屏幕分辨率≥2K，显示屏大小≥15寸 |
| ▲ | 20 | 18、保修期≥3年，故障发生后2小时内响应，保期内提供每年至少一次的预防性维护，费用均包含在投标报价中 |
|  | 21 | 19、设备使用年限≥8年，提供说明书或铭牌佐证。设备交货日期不得超过生产日期后九个月。所投设备为非召回、非停产设备 |
| ★ | 22 | - 三、主要配置清单（单台） 序号; 项目名称; 单位; 数量. 1; 工作站; 套; 1. 2; 扫描头（大）; 个; 8. 3; 扫描头（小）; 个; 2. 4; 移动工作台; 台; 1. 5; 修复及矫正软件; 套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

二、评审因素及对应的分值、权重：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分63.0分 商务部分7.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 重要技术条款响应 (32.0分) | 重要技术条款响应（32分）：根据各投标人对采购文件技术要求中“▲”条款（共8条）的响应程度进行评分： 全部响应得32分，每有一项不响应的扣4分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 一般技术条款响应 (22.0分) | 所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性（22分）：根根据各投标人对采购文件技术要求中一般条款（共11条）的响应程度进行评分： 全部响应得11分，每有一项不响应的扣2分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版） |
|  | 质量保证方案 (3.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的质量保证方案，方案内容包括但不限于质保年限、质量保证目标、质量保障措施等内容、提供备品备件服务等内容进行评审： （1）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，优于或完全满足项目要求的得3分； （2）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案基本完整，部署规划基本合理，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，维修处理方法基本合理可行，对日常维修和应急情况响应较及时，基本满足项目要求的得2分； （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，投标人有提供质保期年限和质量保证目标、质量保障措施方案，但内容不详细，部署规划不合理，有人员响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有基本的操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，部分满足项目要求的得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  | 项目实施方案 (3.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审： （1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得3分； （2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得2分； （3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  | 培训方案 (3.0分) | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： （1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得3分； （2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得2分； （3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； （4）不提供的不得分。 |
| 商务部分 | 投标人的信用、体系认证情况（1.0分） | 投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书。提供认证证书扫描件得1分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务人员配置（1.0分） | 投标人售后服务人员具备2年或以上医疗设备维修及管理经验的，每提供一个得0.5分，本小项最高得1.0分。 注：同一人只按最高经验计分，投标文件提供：①以上人员关于医疗设备的维修记录或维修报告或证明人员经验的相关证明材料复印件并加盖公章。②投标人为其购买的投标截止时间为止近6个月内任意1个月的社保证明复印件，若依法免缴社保的，提供相关证明材料。 |
|  | 同类项目业绩情况 (3.0分) | 投标人同类口腔数字印模仪设备供货业绩的评审（3.0分）：2023年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供1个业绩，得1.0分，最高得3.0分 (提供合同复印件，以签订合同的时间为准，不提供不得分） |
|  | 产品授权证明 (2.0分) | 为了保证核心产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得2分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得2分，其他不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |
| 说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |  |