[bookmark: _GoBack]附件3：
无创心排量监测仪技术要求及具体评审标准
一、无创心排量监测仪技术要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	一、总体要求：1、无创心排量监测仪具有有效的医疗器械注册证明（提供注册证明文件）。

	★
	2
	2、适用范围：适用于无创连续地测量新生儿以及小儿患者的心排量(CO)和心博量（SV）的波动范围，无专机专用耗材；

	▲
	3
	3、保修期≥3年，故障发生后2小时内响应，保期内提供每年至少一次的预防性维护，费用均包含在投标报价中；

	
	4
	4、设备主机使用年限≥8年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）；

	
	5
	5、设备交货日期不得超过生产日期后6个月；

	★
	6
	6、所投设备为非召回、非停产设备；

	▲
	7
	二、主要技术参数要求（达到或优于）
1、基于谐振频率法技术或电子心力测量法、胸电生物阻抗法技术；

	
	8
	2、具备无创连续心排输出功能；

	▲
	9
	3、基础参数：心排量CO；心指数CI；心率HR；每搏输出量SV；每搏输出量指数SVI；每搏输出变异SVV；射血前期PEP；左心射血时间LVET；胸腔液体含量TFC；

	▲
	10
	4、计算参数：收缩压SBP、舒张压DBP；平均动脉压MAP；血氧饱和度SpO2；心功率指数CPI；氧输送指数 DO2I；

	▲
	11
	5.具有≥4种显示模式：仪表盘视图；柱状图视图；趋势图视图；表格视图；

	
	12
	6、至少具有1条ECG波形、1条RF波形（或ICG波形、DT波形）；

	
	13
	7、多种参数可切换显示；多种参数柱状图显示；多种趋势波形滚动显示；测试数据以表格形式实时滚动显示结果；

	
	14
	8、具有≥12英寸彩色液晶显示器，分辨率≥800×600；能够触控操作；

	▲
	15
	9、可以用PLR（被动抬腿）实验来快速测定（约6分钟）液体反应，具有PLR（被动抬腿）数据自动报告，结果大于10%为有液体反应，小于10%无液体反应；

	▲
	16
	10、可以进行快速补液实验，用于评估患者的液体反应性。在测试期间，对患者施加液体推注。可自由设置推注液体量（补液量）、持续时间及补液类型。软件记录并显示每搏输出量的变更；

	▲
	17
	11、可电池供电，电池供电时间：≥2小时（充满时）；

	▲
	18
	12、可有线和蓝牙模式监测；

	
	19
	13、测试数据更新周期分每1秒，4秒，8秒，24秒，60秒；

	
	20
	14、可直接打印患者报告；报告为PDF格式或EXCEL文档格式；

	
	21
	15、供电方式：通过USB供电或锂电池供电

	
	22
	16、工作站要求：CPU：主频≥3.0GHz,≥4核8线程；内存16G以上、固态硬盘1Tb以上

	★
	23
	三、主要配置清单（单台）
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	主机（含无创心排监测软件）
	台
	1

	2
	病人导联线
	套
	2

	3
	专用台车
	套
	1

	4
	打印机
	台
	1

	5
	工作站
	套
	1




	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。



二、评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分61.0分
商务部分9.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	重要技术条款响应  (36.0分)
	重要技术条款响应（36分）：根据各投标人对采购文件技术要求中“▲”条款（共9条）的响应程度进行评分： 全部响应得36分，每有一项不响应的扣4分。
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 

	
	一般技术条款响应 (10.0分)
	所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性（10分）：根根据各投标人对采购文件技术要求中一般条款（共10条）的响应程度进行评分： 全部响应得10分，每有一项不响应的扣1分。 
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

	
	质量保证方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证方案，方案内容包括但不限于质保年限、质量保证目标、质量保障措施等内容、提供备品备件服务等内容进行评审：
（1）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，优于或完全满足项目要求的得6分；
（2）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案基本完整，部署规划基本合理，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，维修处理方法基本合理可行，对日常维修和应急情况响应较及时，基本满足项目要求的得4分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，投标人有提供质保期年限和质量保证目标、质量保障措施方案，但内容不详细，部署规划不合理，有人员响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有基本的操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，部分满足项目要求的得2分；
（4）不提供的不得分。

	
	项目实施方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审：
（1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得6分；
（2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得4分；
（3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得2分；
（4）不提供的不得分。

	
	培训方案 (3.0分)
	投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训：
（1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得3分；
（2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得2分；
（3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； 
（4）不提供的不得分。

	商务部分
	投标人的信用、体系认证情况（1.0分）
	投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书，提供认证证书扫描件得1分，不提供不得分。

	
	售后服务人员配置（3分）
	投标人售后服务人员具备2年或以上医疗设备维修及管理经验的，每提供一个得1分，本小项最高得3分。 注：同一人只按最高经验计分，投标文件提供：①以上人员关于医疗设备的维修记录或维修报告或证明人员经验的相关证明材料复印件并加盖公章。②投标人为其购买的投标截止时间为止近6个月内任意1个月的社保证明复印件，若依法免缴社保的，提供相关证明材料。

	
	同类项目业绩情况 (3分)
	投标人同类无创心排量监测仪设备供货业绩的评审（3分）：2023年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供1个业绩，得3分，最高得3分 (提供合同复印件，以签订合同的时间为准，不提供不得分）

	
	产品授权证明 (2.0分)
	为了保证核心产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得1分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得1分，其他不得分。

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

	说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
     打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
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