[bookmark: _GoBack]附件4：
便携式视频脑电图仪技术要求及具体
评审标准
一、便携式视频脑电图仪技术要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	一、总体要求：1、便携式视频脑电图仪具有有效的医疗器械注册证明（提供注册证明文件）。

	★
	2
	2、适用范围：适用于医疗机构对人体脑电生理信号进行采集、处理、显示和储存；无专机专用耗材；

	★
	3
	3、保修期≥5年，故障发生后2小时内响应，保期内提供每年至少一次的预防性维护，费用均包含在投标报价中；

	
	4
	4、设备主机使用年限≥8年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）；

	
	5
	5、设备交货日期不得超过生产日期后6个月；

	★
	6
	6、所投设备为非召回、非停产设备；

	
	7
	7、可连接医院的东华HIS系统，连接系统所需的一切费用均包含在报价中；

	▲
	8
	二、主要技术参数要求（达到或优于）
1、通道配置：脑电测量通道总数≥32导，其中脑电专用通道≥25导，多功能双极通道≥4对，支持血氧/心率同步采集拓展；

	▲
	9
	2、采样频率：最大采样率≥10000Hz，采样率可自定义256Hz、512Hz、1024Hz、2048Hz、4096Hz、8192Hz；

	▲
	10
	3、共模抑制比：输入频率10Hz时，各道≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥110dB；有效抑制工频干扰及环境电磁噪声；

	▲
	11
	4、输入阻抗：≥150MΩ，有效降低皮肤阻抗对脑电信号质量的影响；

	▲
	12
	5、视频脑电同步功能：具备高清视频同步采集功能，视频时间戳与脑电波形毫秒级同步，回放时波形与动作联动定位，支持局部画面放大；

	▲
	13
	6、阻抗监测：具备实时全导联阻抗监测功能，可显示各导联阻抗状态，阻抗超标时自动醒目标记，支持采集中随时复测阻抗；

	▲
	14
	7、事件标记：支持软硬件多种事件标记方式，事件列表可统计发生时间、持续时间及次数，阅图时可直接跳转到对应数据位置；

	
	15
	8、闪光刺激：配备医用闪光刺激器，刺激频率1~60Hz连续可调，软件自动同步标记刺激时段波形；

	
	16
	9、分析软件：配备专业脑电采集分析软件，支持数据回放、波形测量（幅值、时间、频率）、中文报告生成，报告模板可编辑；

	
	17
	10、A/D转换分辨率：≥24bit，高采样精度，能精准捕捉微弱脑电信号；

	
	18
	11、智能分析功能：具备人工智能棘波自动识别功能，可自动识别标记棘波、尖波、棘慢综合波等异常放电，统计放电频次并生成趋势曲线；

	
	19
	12、脑电地形图：具备电位地形图和功率地形图功能，直观展示脑电活动空间分布，辅助临床定位异常放电区域；

	▲
	20
	13、高清视频系统：1080P全高清红外网络摄像头，≥15倍光学变焦，支持云台远程控制旋转、缩放、对焦，病房关灯无光源下仍可清晰识别患者动作；

	
	21
	14、EEG输入灵敏度：可在下列灵敏度内切换：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、100μV/mm，最大允许误差±5%；范围内多档可调，满足不同临床场景的检查需求；

	
	22
	15、软件升级服务：软件版本终身免费升级；

	★
	23
	三、主要配置清单（单台）
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	脑电信号放大器主机
	套
	1

	2
	导联线及头盒
	套
	1

	3
	高清视频摄像头及支架
	套
	1

	4
	医用闪光刺激器
	套
	1

	5
	脑电采集分析工作站（含显示器）
	套
	1

	6
	专业脑电采集分析软件
	套
	1

	7
	盘状电极线
	套
	3（每套12根）

	8
	医用导电膏、磨砂膏
	瓶
	各1瓶

	9
	医用移动台车 
	台
	1

	10
	事件标记按键
	个
	1

	11
	电源适配器、接地线等附件
	套
	1

	12
	产品说明书、保修卡、合格证
	份
	各1份




	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


















二、评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分60.0分
商务部分10.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	重要技术条款响应  (32.0分)
	重要技术条款响应（32分）：根据各投标人对采购文件技术要求中“▲”条款（共8条）的响应程度进行评分： 全部响应得32分，每有一项不响应的扣4分。
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 

	
	一般技术条款响应 (10.0分)
	所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性（10分）：根根据各投标人对采购文件技术要求中一般条款（共10条）的响应程度进行评分： 全部响应得10分，每有一项不响应的扣1分。 
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

	
	质量保证方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证方案，方案内容包括但不限于质保年限、质量保证目标、质量保障措施等内容、提供备品备件服务等内容进行评审：
（1）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，优于或完全满足项目要求的得6分；
（2）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案基本完整，部署规划基本合理，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，维修处理方法基本合理可行，对日常维修和应急情况响应较及时，基本满足项目要求的得4分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，投标人有提供质保期年限和质量保证目标、质量保障措施方案，但内容不详细，部署规划不合理，有人员响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有基本的操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，部分满足项目要求的得2分；
（4）不提供的不得分。

	
	项目实施方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审：
（1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得6分；
（2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得4分；
（3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得2分；
（4）不提供的不得分。

	
	培训方案 (6.0分)
	投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训：
（1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得6分；
（2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得4分；
（3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得2分； 
（4）不提供的不得分。

	商务部分
	投标人的信用、体系认证情况（1.0分）
	投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书，提供认证证书扫描件得1分，不提供不得分。

	
	售后服务人员配置（3分）
	投标人售后服务人员具备2年或以上医疗设备维修及管理经验的，每提供一个得1分，本小项最高得3分。 注：同一人只按最高经验计分，投标文件提供：①以上人员关于医疗设备的维修记录或维修报告或证明人员经验的相关证明材料复印件并加盖公章。②投标人为其购买的投标截止时间为止近6个月内任意1个月的社保证明复印件，若依法免缴社保的，提供相关证明材料。

	
	同类项目业绩情况 (3分)
	投标人同类便携式视频脑电图仪设备供货业绩的评审（3分）：2023年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供1个业绩，得3分，最高得3分 (提供合同复印件，以签订合同的时间为准，不提供不得分）

	
	产品授权证明 (3.0分)
	为了保证核心产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得3分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得3分，其他不得分。

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

	说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
     打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。




— 10 —
— 15 —
