附件：
双能X射线骨密度仪参数配置要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1. 
	一、总体要求：
1.1 所投的产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证并在有效期内，投标时提供医疗器械注册证复印件。

	
	2. 
	1.2 适用范围：支持0-100岁全年龄段前臂式双能X线骨密度测定

	
	3. 
	1.3 设备主要功能、用途：满足体检中心大批量检测、下乡义诊、病房床边检测使用。

	★
	4. 
	1.4 保修期：整机≥3年(包含一切附属配件)，所有费用包含在投标报价中。

	▲
	5. 
	1.5 设备主机使用年限≥10年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）；

	★
	6. 
	1.6 所投设备为非翻新、非样机、非停产设备；

	★
	7. 
	1.7 原厂整机出厂全新原机、未拆封，交货日期不得超过生产日期后6个月；

	▲
	8. 
	1.8 终身全功能免费升级。

	
	9. 
	二、主要技术要求
2.1 工作原理：锥形束双能X射线吸收法，双能量自动区分骨骼与软组织。

	▲
	10. 
	2.2 具备瞬爆快速成像技术。

	
	11. 
	2.3 工作模式：具备成人常规筛查、儿童骨龄检测、批量体检三种工作模式，操作者可自由切换。

	
	12. 
	2.4 工作电源：220V/50Hz；电压波动自适应;

	▲
	13. 
	2.5 具备机带锂电池包供电、电池续航单次充电使用时长≥4小时、可完成50人次检测。

	▲
	14. 
	2.6 工作站：台式/笔记本电脑；屏幕≥15.6英寸彩色电容触控屏/22寸医用显示器、分辨率≥2560×1600；CPU≥i5 14代3.5GHz；内存≥16G；SSD≥256G；硬盘≥1T；独立GPU医疗专业显卡配置。

	★
	15. 
	2.7 防护等级：
2.7.1 整机铅屏蔽防护，无需单独铅房；
2.7.2 1米泄漏剂量≤0.25μSv/h，符合GBZ130-2020放射防护标准；

	▲
	16. 
	2.8 支持有线+无线双模式曝光

	
	17. 
	2.9 硬件指标：
2.9.1 管电压：低能管电压≥40kV；高能管电压≤80kV；

	
	18. 
	2.9.2 焦点尺寸≤0.5mm，焦屏距≥200mm，靶角≥10°；

	
	19. 
	2.9.3 单次曝光采集时间≤4秒；

	
	20. 
	2.9.4 定位方式：高清实时监控；

	▲
	21. 
	2.10 探测器：≥90mm×120mm、动态数字化平板/面阵CCD数字化探测器；

	▲
	22. 
	2.11 支持自动ROI锁定；

	▲
	23. 
	2.12 支持全自动QA模体校准、空气校准、系统质控校准；

	
	24. 
	2.13 测量指标：
2.13.1 基础测量参数：成人：T/Z/BMD/BMC/FRAX骨折风险评估；

	
	25. 
	2.13.2 数据库：中国人专用数据库

	
	26. 
	2.13.3 T/Z值一致性偏差≤±0.4，线性相关系数R≥0.999；

	▲
	27. 
	2.14 准确度误差≤1%、CV≤0.8%

	▲
	28. 
	2.15 儿童：具备AI骨密度分析、AI骨龄分析及身高预测；

	▲
	29. 
	2.16 存储回顾：本地可存储≥5000份历史病人数据，支持批量导出、统计分析，并配备彩色激光打印机；

	★
	30. 
	2.17 可连接我院的PACS等系统，支持DICOM3.0标准传输，系统对接调试、接口授权、培训等所需的一切费用均包含在报价中。

	
	31. 
	三、主要配置清单：
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	工作站
	台
	1

	3
	校准模体
	个
	1

	4
	彩色激光打印机
	台
	1

	5
	防护配件
	套
	1

	6
	无线远程曝光遥控器
	个
	2

	7
	移动推车/高强度便携拉杆箱
	台
	1


以上配置不排除遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配置以保证设备能正常运转。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。



评审因素及对应的分值、权重：
	评审
因素
	评审标准

	分值
构成
	技术部分60.0分
商务部分10.0分
报价得分30.0分

	技术
部分
	重要技术
条款响应
(42.0分)
	重要技术条款响应（42分）：根据各投标人对采购文件技术要求中“▲”条款（共12条）的响应程度进行评分：全部响应得42分，每有一项不响应的扣3.5分。
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 

	
	一般技术
条款响应
(6.5分)
	所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性（6.5分）：根根据各投标人对采购文件技术要求中一般条款（共13条）的响应程度进行评分： 全部响应得6.5分，每有一项不响应的扣0.5分。 
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

	
	质量保证
方案
 (5分)
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证方案，方案内容包括但不限于质保年限、质量保证目标、质量保障措施等内容、提供备品备件服务等内容进行评审：
（1）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，优于或完全满足项目要求的得5分；
（2）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案基本完整，部署规划基本合理，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，维修处理方法基本合理可行，对日常维修和应急情况响应较及时，基本满足项目要求的得3分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，投标人有提供质保期年限和质量保证目标、质量保障措施方案，但内容不详细，部署规划不合理，有人员响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有基本的操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，部分满足项目要求的得1分；
（4）不提供的不得分。

	
	项目实施
方案
 (3.5分)
	根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审：
（1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得3.5分；
（2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得2分；
（3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得1分；
（4）不提供的不得分。

	
	培训方案
 (3分)
	投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训：
（1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得3分；
（2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得2分；
（3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； 
（4）不提供的不得分。

	商务
部分
	投标人的信用、体系认证情况
（1.0分）
	投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书，提供认证证书扫描件得1分，不提供不得分。

	
	售后服务人员配置
（3.0分）
	投标人售后服务人员具备2年或以上医疗设备维修及管理经验的，每提供一个得1分，本小项最高得3分。 注：同一人只按最高经验计分，投标文件提供：①以上人员关于医疗设备的维修记录或维修报告或证明人员经验的相关证明材料复印件并加盖公章。②投标人为其购买的投标截止时间为止近6个月内任意1个月的社保证明复印件，若依法免缴社保的，提供相关证明材料。

	
	同类项目业绩情况
 (3.0分)
	投标人同类双能X射线骨密度仪设备供货业绩的评审（3分）：2023年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供1个业绩，得3分，最高得3分 (提供合同复印件，以签订合同的时间为准，不提供不得分）

	
	产品授权证明 (3.0
分)
	为了保证核心产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得3分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得3分，其他不得分。

	投标
报价
	投标报价得分
 (30.0分)
	投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

	说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
     打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
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