附件2：

阿尔茨海默病体液标志物定量检测仪参数配置要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ |  | 一、总体要求： 1、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。项目所需的全部试剂与耗材（依据相关法规不属于医疗器械管理的除外），均应获得国家药品监督管理局颁发的相应注册证明，且须纳入广东省医疗保障局规定的国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招标采购管理子系统（以下简称新招采子系统）目录范围。所报产品均须符合《医疗器械分类目录》及相关法律法规的规定。投标人需在投标文件中提供下列资料进行响应：医疗器械注册证、不作医疗器械管理的证明（需标注对应国食药监械文件号，或提供官方出具的分类界定告知书）、不作为医疗器械管理产品的清晰产品图片（需清晰显示产品名称、规格型号、生产厂家等关键信息）、医疗器械分类相关证明材料。 |
|  |  | 2、设备主要功能、用途：用于体外定量检测人体外周血（血清/血浆）、脑脊液、尿液等体液中阿尔茨海默病（AD）特征生物标志物。 |
| ★ |  | 3、保修期≥5年，全面保养、保修及终身校准，费用均包含在投标报价中。 |
| ▲ |  | 4、设备主机使用年限≥7年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）。 |
|  |  | 5、设备交货日期不得超过生产日期后6个月。（提供承诺函） |
| ★ |  | 6、所投设备为非召回、非停产设备。（提供承诺函） |
| ▲ |  | 二、设备主要技术要求（达到或优于） 1、检测原理：化学发光法。 |
|  |  | 2、检测速度：≥200个/小时。 |
|  |  | 3、样本位≥20个。 |
| ▲ |  | 4、检测项目包括：Aβ1-40、Aβ1-42、p-Tau181、GFAP、NfL、p-Tau217。 |
|  |  | 5、标本类型：血清或血浆、尿液、脑脊液等。 |
| ▲ |  | 6、试剂位≥12，具备2-8℃不间断冷藏功能。 |
| ▲ |  | 7、支持不停机加载试剂功能。 |
|  |  | 8、无须手工操作，为全自动上样检测。 |
|  |  | 9、加样系统：配备液面检测，堵针检测，空吸报警等功能。 |
|  |  | 10、加样准确性：变异系数≤5%。 |
|  |  | 11、批内重复性：≤10%。 |
| ★ |  | 12、能自动识别条码，实现LIS双向传输功能，费用包含在投标报价中。 |
|  |  | 13、仪器故障10分钟内响应（含远程指导）。 |
| ★ |  | 三、试剂、耗材要求 1、基本要求 投标人所投设备如需配套专用试剂、耗材，须在投标文件中完整列明该设备开展检验、检查、治疗项目所需的全部专机专用试剂、耗材，明确标注所有产品的型号、规格（规格应覆盖大、中、小等各类型号），以满足医院多元化使用需求。如存在专机专用的原厂原装试剂、耗材，投标人必须承诺提供与设备品牌一致的原厂原装产品；若无原厂原装产品，则须承诺提供与所投设备相兼容的试剂耗材。若所投设备无需使用专机专用耗材，除出具相关承诺外，还须提供不少于3个与所投设备适配的试剂、耗材品牌，并详细列明产品生产厂家、规格、型号及市场价格。若投标人所投设备无需使用任何耗材，须提供对应承诺函。所列配套专用试剂、耗材须为“新招采子系统”目录内收录的产品（不作医疗器械管理的产品除外）。 针对本条款所列各项承诺，投标人须在投标阶段，须同步提交由试剂、耗材生产厂家及投标人共同出具加盖公章的承诺函进行响应，承诺函格式可由投标人自行拟定。此外，投标人应在投标文件中提供以下资料进行响应：报价表、新招采子系统平台截图及承诺函。 |
| ▲ |  | 2、配套试剂、耗材报价要求 （1）投标人须提供配套耗材的详细报价清单，包括但不限于：所有必需的试剂、耗材名称、生产企业、规格、型号、注册证号、单价（元/人份、元/盒、元/测试、元/支等）、“新招采子系统”产品 ID 、标明是否专机专用。投标人须在投标文件中提供报价表进行响应。 |
| ▲ |  | （2）每项检测项目所需试剂、耗材(包含仪器配套试剂、所有耗材、第三方质控品等一切消耗)成本加总后（按每人份进行核算），不高于梅州地区对应检测项目收费标准269元的25%。投标人须在投标文件中提供承诺函、各项目对应梅州地区的收费价格表等资料进行响应。 |
| ★ |  | （3）投标人对所有检验项目所需的配套耗材与试剂均须单独逐项列明。每项检验所需的核心主试剂必须进行单独报价，不得以免费形式提供，报价应包含全流程所需的包括校准品、质控品等辅助耗材。所申报的单价均不得超过下文所列价格。 ①承诺所有试剂、耗材单价不高于全国各省、市交易平台公布或交易的价格，且不高于梅州市最低交易价格。 ②承诺在设备使用期内，若采购人需要采购专机专用配套试剂、耗材，所供应的价格不得高于此次承诺单价，且中标人应确保产品及时供应。 ③承诺在设备使用期内，配套试剂、耗材价格如遇国家政策调整导致下调、新招采子系统价格下调或梅州市内其他医院采购价低于采购人执行的价格时，投标人须主动告知采购人并按最低价同步下调价格，且下调后的价格均可在“新招采子系统”或政府主管部门规定的其他平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。 ④在设备使用期内，若对应检验收费价格下调，则所需的试剂、耗材需进行等比例下调。在此期间，如生产厂家对配套专机专用试剂、耗材进行升级或更换规格型号，升级或更换后的产品供应价格应不高于此次投标承诺价格及产品升级前所供应价格，调整后的价格必须能通过“新招采子系统”或政府主管部门规定的其他交易平台进行交易（不作医疗器械管理的除外）。 ⑤不得限制医院对试剂、耗材规格、型号的选择，也不得规定每月、每季度、每年的采购数量。 ⑥若投标人在投标过程中未能完整申报所投设备开展检验项目所需的全部试剂与耗材（包括包装规格及型号等），导致无法满足医院多元化的使用需求，则后续增加的产品其供应价格不得高于本次投标同类产品的承诺价格，亦不得高于增加前同类产品的供应价格。新增产品及价格须能够通过“新招采子系统”或政府主管部门认可的其他交易平台进行交易（依法不作医疗器械管理的产品除外），且不得因此增加医院的试剂及耗材采购成本。 针对上述所有承诺，投标人投标时，须提供由试剂、耗材生产厂家及投标人共同出具加盖公章的承诺函进行响应，承诺函格式可由投标人自行拟定。 |
| ★ |  | 3、耗材供应保障 （1）在设备使用期间，若所有试剂、耗材实际检测数量未达到投标阶段投标人所承诺的理论检测数量，投标人须依据其差额对相应试剂、耗材予以补足。 （2）设备使用期间，若发生试剂或耗材供应中断，供应方须提前一个月告知采购人，并提供替代方案，替代方案不得增加医院相关成本。若供应中断超过九十天，医院有权从其他渠道采购，由此产生的差价由中标方承担。 投标人投标时，须提供由试剂、耗材生产厂家及投标人共同出具加盖公章的承诺函进行响应，承诺函格式可由投标人自行拟定。 |
|  |  | 4、价格佐证材料 投标人在投标时，须提供所有检验项目对应主试剂在各省市平台公布或交易的价格截图（截图来源不少于三个平台，其中至少应包含浙江、江苏、京津冀平台中的一个），以及近半年内其他三家综合性三级甲等医院的采购发票复印件等参考资料，以进行响应。 |
| ★ |  | 5、仪器配套试剂所采用的方法学，须符合广东省公立医疗机构基本医疗服务价格条目的相关规定。（佐证材料：承诺函） |
| ★ |  | 6、除投标人自身承诺外，上述所有承诺在投标时均须同时提供试剂及耗材生产厂家出具并加盖公章的承诺函，且须承诺在转配送后，前述承诺依然有效，相关承诺函格式可由投标人自行拟定。 |
| ★ |  | 7、赔偿责任 若中标方在中标后未能履行投标承诺，招标方有权取消其中标资格。中标方须按照投标总价（即设备金额与两年专用耗材金额之和）的两倍进行赔偿，同时招标方保留追究其进一步法律责任的权利。投标人在投标时，应出具的承诺函并加盖公章进行响应，承诺函格式可由投标人自行拟定。 |
| ★ |  | 四、主要配置清单（单台）： 序号; 配置名称; 单位; 数量. 1; 主机; 台; 1. 以上配置不排除遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配置以保证设备能正常运转。否则，影响验收后果自负。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

评审因素及对应的分值、权重：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分7.5分 技术部分62.5分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 重要技术条款响应 (35分) | 根据各投标人对招标文件技术要求中“▲”条款（共7条）的响应程度进行评分：全部响应得35分，每有一项不响应的扣5分。 【注：供应商应对重要技术条款逐条进行响应，并提供证明材料。如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则证明材料以①产品说明书或②厂家技术白皮书（如厂家的技术白皮书为英文版，请同时提供中文版） 。供应商需对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识。凡不符合上述要求的证明材料、证明材料模糊不清晰或未对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识，导致评审专家无法认定的，该标注重要技术条款将视为负偏离。】 |
|  | 一般技术条款响应 (27.5分) | 所投产品完全满足或优于用户需求书中不带▲号的一般技术参数要求的（共11条），得27.5分。每1项不带▲号的技术参数负偏离，扣2.5分。 【注：供应商应对一般技术条款逐条进行响应，并提供证明材料。如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则证明材料以①产品说明书或②厂家技术白皮书（如厂家的技术白皮书为英文版，请同时提供中文版） 。供应商需对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识。凡不符合上述要求的证明材料、证明材料模糊不清晰或未对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识，导致评审专家无法认定的，该一般技术条款将视为负偏离。】 |
| 商务部分 | 售后服务方案 (5分)，（等次分值选择：0;1;3;5） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： - （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，承诺到达时间小于6小时，优于或完全满足项目要求的得5分； - （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，承诺到达时间小于12小时，基本满足项目要求的得3分； - （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，承诺到达时间小于24小时，不能满足项目要求的得1分； - （4）不提供的不得分。 |
|  | 同类项目服务经验情况 (2.5分) | 自2024年1月1日至递交响应文件截止时间止（以合同签订时间为准），供应商承接过阿尔茨海默病体液标志物定量检测仪似项目，每提供1个业绩，得0.5分，最高得2.5分 。 【注：1.以签订合同的时间为准（分支机构的，总公司（总所）业绩可纳入评审）；2.须提供业绩合同关键页（须体现项目名称、合同采购内容、签订时间、双方落款盖章）有效证明材料及对应发票复印件并加盖公章。 3.同一客户不累计得分。】 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30分) | 投标报价总分为30分，按设备和6个检测项目（按每人份进行报价）分别进行评比。其中：（1）设备投标报价3分，设备投标报价得分＝（基准价/投标报价）×3；（2）Aβ1-40、Aβ1-42、p-Tau181、p-Tau217、GFAP、NfL，每个检测项目投标报价各4.5分，每项投标报价得分＝（基准价/投标报价）×4.5；任意一项不报价者，该项不得分。报价总得分为上述投标报价得分加和。 【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，最低报价不是中标的唯一依据。请投标人充分评估潜在风险。若投标人不对耗材进行报价，采购人有权视为投标人对本项目报价响应缺漏，将导致投标无效。】 |