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急救转运呼吸机技术要求及具体评审标准
一、急救转运呼吸机技术要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	一、总体要求：1、急救转运呼吸机具有有效的医疗器械注册证明（提供注册证明文件）；

	★
	2
	2、适用范围：适用于新生儿和婴幼儿患者进行有创或无创呼吸支持，有中文操作界面及使用说明书；

	★
	3
	3、保修期≥3年，故障发生后2小时内响应，保期内提供每年至少一次的预防性维护，费用均包含在投标报价中；

	
	4
	4、设备主机使用年限≥10年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）；

	
	5
	5、设备交货日期不得超过生产日期后6个月；

	★
	6
	6、所投设备为非召回、非停产设备；

	▲
	7
	二、主要技术参数要求（达到或优于）
1、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内外转运；

	▲
	8
	2、带有可充电电池，方便救护车在院外持续转运；配内置蓄电池，续航时长≥300分钟；

	
	9
	3、可开机自检，检查呼吸系统阻力和泄漏，进行系统顺应性补偿，泄漏补偿； 

	▲
	10
	4、有创呼吸模式：标配模式为容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、窒息通气模式、双相气道正压通气（BIPAP）；

	▲
	11
	5.标配新生儿无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、双水平正压通气等模式；

	
	12
	6、氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能；

	
	13
	7、具有呼吸同步技术，自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数；

	
	14
	8、标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰；

	▲
	15
	9、可根据病人体重，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能；

	
	16
	10、具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者肺顺应性的变化；

	▲
	17
	11、分钟通气量监测：可监测分钟泄漏量、气体泄漏百分比、呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量；

	▲
	18
	12、采用≥8英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素；

	▲
	19
	13、标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定；

	
	20
	14、具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设；

	
	21
	15、具有静态P-V环图，辅助医生确定最佳PEEP值；

	▲
	22
	16、设置参数要求:
潮气量：2ml—300ml
呼吸频率：1-100次/min
SIMV频率：1-60次/min
吸/呼比：4:1—1:10
最大峰值流速：≥210L/min
压力支持：1—60cmH2O
PEEP：0--35 cmH2O
吸气压力：5--80 cmH2O
压力触发灵敏度：-20— -0.5cmH2O
流速触发灵敏度：0.1—5L/ min
氧浓度：21—100%
叹息功能：有

	★
	23
	三、主要配置清单（单台）
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	呼吸机主机
	台
	1

	2
	电源线
	根
	1

	3
	氧气软管（配接头）
	根
	1

	4
	模拟肺
	个
	1

	5
	湿化器
	个
	1

	6
	可充电电池
	块
	1

	7
	一次性过滤器
	个
	1

	8
	支撑臂
	个
	1

	9
	氧疗鼻塞导管
	套
	2

	10
	呼吸管路
	套
	2

	11
	面罩
	个
	1

	12
	台车
	辆
	1




	★
	24
	4、 配套耗材要求：
1、投标人所投设备如需配套专机专用耗材，除依据相关法规不属于医疗器械管理的产品外，所有耗材均须取得国家药品监督管理局颁发的对应注册证明，且须符合《医疗器械分类目录》要求。投标人需在投标文件中提供下列资料进行响应：医疗器械注册证、不作医疗器械管理的证明（需标注对应国食药监械文件号，或提供官方出具的分类界定告知书）、不作为医疗器械管理产品的清晰产品图片（需清晰显示产品名称、规格型号、生产厂家等关键信息）、医疗器械分类相关证明材料。

	▲
	25
	2、投标人所投设备如需配套专用耗材，须在投标文件中完整列明该设备开展检查、治疗项目所需的全部专机专用耗材，明确标注所有产品的型号、规格，以满足医院多元化使用需求。若所投设备无需使用专机专用耗材，除出具相关承诺外，还须提供不少于3个与所投设备适配的耗材品牌，并详细标注产品生产厂家、规格、型号及市场价格。若投标人所投设备无需使用任何耗材，须提供对应承诺函。
针对本条款上述各项承诺，投标人须在投标阶段同步提交由设备生产厂家、耗材生产厂家及投标人分别出具并加盖公章的承诺函，承诺函格式可由投标人自行拟定。投标人需在投标文件中提供下列资料进行响应：报价表、承诺函。

	▲
	26
	3、投标人所投设备如需配套专用耗材，配套耗材报价应当符合下列要求：
（1）投标人须提供配套耗材的详细报价清单，内容包括但不限于：所有必需耗材的名称、生产企业、规格、型号、注册证号、单价、用途，并明确标注是否为专机专用。
上述所有承诺，投标人在投标时均需提供由耗材生产厂家及投标人分别出具并加盖公章的承诺函，格式可由投标人自行拟定。
投标人需在投标文件中提供下列资料对上述需求进行响应：报价表、平台截图、承诺函。

	★
	27
	3、（2）所有检查及治疗项目所需的配套耗材均须单独逐项报价，报价表中应当完整列明各项目全流程所需的全部耗材，检查及诊疗所需的核心耗材必须单独报价，所申报的单价均不得超过下述限定价格：
①投标人须承诺所有耗材单价不高于全国各省、市交易平台公布或实际交易的价格，且不高于梅州市最低交易价格。
②投标人须承诺在设备使用期内，若采购人需要采购专机专用配套耗材，中标人应当保障产品及时供应，且供应价格不得高于本次投标的承诺单价。
③投标人须承诺：在设备使用期内，若配套耗材价格因国家政策调整发生下调，或梅州市其他医疗机构该产品的采购价格低于采购人当前执行价格，投标人须主动告知采购人，并同步将价格下调至对应最低水平。
④在设备使用期内，如生产厂家对配套专机专用耗材进行升级，或调整产品规格型号，升级、调整后产品的供应价格不得高于本次投标承诺价格，也不得高于产品升级调整前的供应价格。
⑤不得限制医院对耗材规格、型号的自主选择权，不得强制规定每月、每季度、每年的最低采购数量。
⑥若投标人在投标过程中未完整填报所投设备开展检查、治疗项目所需的全部耗材，包括包装规格及型号等，导致无法满足医院多元化使用需求，后续新增产品的供应价格不得高于本次投标同类产品的承诺价格，亦不得高于新增前同类产品的供应价格。且不得因此增加医院的耗材采购成本。
⑦若上述产品后续纳入广东省医疗保障局规定的国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招标采购管理子系统（以下简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他采购平台目录范围，投标人所承诺的价格均需满足可通过该系统进行采购的要求。
上述所有承诺，投标人在投标时均需提供由耗材生产厂家及投标人分别出具并加盖公章的承诺函，格式可由投标人自行拟定。
投标人需在投标文件中提供下列资料对上述需求进行响应：报价表、平台截图、承诺函。

	★
	28
	4、耗材供应保障
在设备使用期间，如出现或耗材供应中断，供应方须提前一个月予以告知，并提出替代方案。替代方案不得增加医院相关成本。若中断供应超过九十天，医院有权自其他渠道进行采购，由此产生的差价由中标方承担。
投标人在投标时，应提供由耗材生产厂家及投标人共同出具的承诺函并加盖公章进行响应，承诺函格式可由投标人自行拟定。

	
	29
	5、价格佐证材料
（1）投标人在投标时，需提供投标时各省市平台公布或交易的价格截图(不少于3个平台，其中至少需含浙江、江苏、京津冀平台中的一个）进行响应。
（2）投标人在投标时，需提供近一年其他3家综合性三级甲等医院的采购发票复印件等参考资料进行响应

	★
	30
	6、赔偿责任
若中标方在中标后未能履行投标承诺，招标方有权取消其中标资格。中标方须按照投标总价（即设备金额与两年专用耗材金额之和）的两倍进行赔偿，同时招标方保留追究其进一步法律责任的权利。投标人在投标时，应出具的承诺函并加盖公章进行响应，承诺函格式可由投标人自行拟定。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。



二、评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分61.0分
商务部分9.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	重要技术条款响应  (33.0分)
	重要技术条款响应（33.0分）：根据各投标人对采购文件技术要求中“▲”条款（共11条）的响应程度进行评分： 全部响应得33.0分，每有一项不响应的扣3.0分。
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 

	
	一般技术条款响应 (10.0分)
	所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性（10.0分）：根据各投标人对采购文件技术要求中一般条款（共10条）的响应程度进行评分： 全部响应得10.0分，每有一项不响应的扣1.0分。 
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

	
	质量保证方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证方案，方案内容包括但不限于质保年限、质量保证目标、质量保障措施等内容、提供备品备件服务等内容进行评审：
（1）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，优于或完全满足项目要求的得6.0分；
（2）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案基本完整，部署规划基本合理，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，维修处理方法基本合理可行，对日常维修和应急情况响应较及时，基本满足项目要求的得4.0分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，投标人有提供质保期年限和质量保证目标、质量保障措施方案，但内容不详细，部署规划不合理，有人员响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有基本的操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，部分满足项目要求的得2.0分；
（4）不提供的不得分。

	
	项目实施方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审：
（1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得6.0分；
（2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得4.0分；
（3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得2.0分；
（4）不提供的不得分。

	
	培训方案 (6.0分)
	投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训：
（1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得6.0分；
（2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得4.0分；
（3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得2.0分； 
（4）不提供的不得分。

	商务部分
	投标人的信用、体系认证情况（1.0分）
	投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书，提供认证证书扫描件得1.0分，不提供不得分。

	
	同类项目业绩情况 (6.0分)
	投标人同类急救转运呼吸机设备供货业绩的评审（3.0分）：2023年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供1个业绩，得2.0分，最高得6.0分 (提供合同复印件，以签订合同的时间为准，不提供不得分）

	
	产品授权证明 (2.0分)
	为了保证核心产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得2.0分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得2.0分，其他不得分。

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：（1）满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，最低报价不是中标的唯一依据。（2）投标报价=供应商的设备金额+两年内的专机专用耗材金额(有多个产品的需分别列明，如同一类耗材有多个报价时取最高报价计算得分），两年内的专机专用耗材预估使用量约为260例。（3）上述耗材预估使用量仅为本项目评审价格计算用，并非采购人耗材使用量的承诺。若投标人不对耗材进行报价，采购人有权视为投标人对本项目报价响应缺漏，将导致投标无效。】

	说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
     打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
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