附件4：
[bookmark: _GoBack]手术动力系统（植发设备）技术要求及具体评审标准
一、手术动力系统（植发设备）技术要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	一、1、手术动力系统具有有效的医疗器械注册证明（提供注册证明文件）。

	★
	2
	★2.用于皮肤组织的钻孔、切割等操作处理。同时可适用于毛囊移植手术中提取毛囊使用

	★
	3
	★3.保修期≥ 3年，故障发生后2小时内响应，48小时内工程师上门服务；保期内提供每年至少一次的预防性维护，费用均包含在投标报价中。

	▲
	4
	▲设备主机使用年限≥8年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）；

	
	5
	5.设备交货日期不得超过生产日期后6个月； 

	★
	6
	★6.所投设备为非召回、非停产设备。 

	▲
	7
	二、主要技术要求（达到或优于）
▲1.设备自带≥7英寸的触摸屏，无需外接显示屏。中文引导式操作界面，可触摸液晶操作界面，液晶触摸屏功能控制模式：启动、转速、角度、旋转方向、清零、脚踏计数

	
	8
	2.可调节设定输出转速，有无极调速模式

	
	9
	3.转速驱动精度误差≤±1%

	
	10
	4.运行噪音≤56dB(A)

	
	11
	5.有不同型号钻头刀具，能适用于多种灭菌方式，支持高温高压灭菌

	▲
	▲12
	6.钻头材质采用硬质不锈钢，具备高硬度耐磨特性，适配反复手术钻取

	
	13
	7.配备医用脚踏开关，符合YY 1057-2016标准

	
	14
	8.脚踏开关防水等级≥IPX8

	
	15
	9.堵转力距：设备在常用工作转速区间内，堵转扭矩不低于 1.5N・cm

	
	16
	10.手机/手柄应具备防甩血功能

	▲
	17
	▲11.钻取的皮肤组织能自动计数

	
	18
	12.钻头的旋转角度可调

	▲
	19
	▲13.电源：市电供应，220V 50Hz 输出功率：12V 8A

	
	20
	14.至少具备间歇运行和持续运行两种方式

	★
	12
	三、主要配置清单（单台）
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	提取手机
	把
	2

	3
	脚踏开关
	个
	1

	4
	刀具(皮肤组织钻孔器) （Φ0.6mm）
	个
	5

	5
	刀具(皮肤组织钻孔器) 共Φ0.8mm）
	个
	5

	6
	刀具(皮肤组织钻孔器) （Φ1.0mm）
	个
	5

	7
	刀具(皮肤组织钻孔器) （Φ1.2mm）
	个
	5

	8
	刀具(皮肤组织钻孔器) （Φ1.5mm）
	个
	5

	9
	整形镊 （有齿圆弯）   
	3
	把

	10
	整形镊 （平直）   
	3
	把

	11
	整形镊 （圆弯）
	3
	把

	12
	整形镊 （直弯）   
	3
	把

	13
	种植打孔刀（0.8mm）
	2
	把

	14
	种植打孔刀（1.0mm）
	2
	把

	15
	种植打孔刀（1.2mm）
	2
	把

	16
	皮肤组织穿孔器（Φ0.8mm）
	2
	个

	16
	皮肤组织穿孔器（Φ1.0mm）
	2
	个

	16
	皮肤组织穿孔器（Φ1.2mm）
	2
	个

	17
	额带式放大镜
	2
	个

	18
	消毒盒
	1
	个

	19
	分离垫板
	3
	片

	20
	台车
	1
	个




	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。















二、评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分60.0分
商务部分10.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	重要技术条款响应  (20.0分)
	重要技术条款响应（20分）：根据各投标人对采购文件技术要求中“▲”条款（共5条）的响应程度进行评分： 全部响应得20分，每有一项不响应的扣4分。
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 

	
	一般技术条款响应 (22.0分)
	所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性（22分）：根根据各投标人对采购文件技术要求中一般条款（共11条）的响应程度进行评分： 全部响应得22分，每有一项不响应的扣2分。 
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

	
	质量保证方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证方案，方案内容包括但不限于质保年限、质量保证目标、质量保障措施等内容、提供备品备件服务等内容进行评审：
（1）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，优于或完全满足项目要求的得6分；
（2）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案基本完整，部署规划基本合理，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，维修处理方法基本合理可行，对日常维修和应急情况响应较及时，基本满足项目要求的得4分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，投标人有提供质保期年限和质量保证目标、质量保障措施方案，但内容不详细，部署规划不合理，有人员响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有基本的操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，部分满足项目要求的得2分；
（4）不提供的不得分。

	
	项目实施方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审：
（1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得6分；
（2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得4分；
（3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得2分；
（4）不提供的不得分。

	
	培训方案 (6.0分)
	投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训：
（1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得6分；
（2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得4分；
（3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得2分； 
（4）不提供的不得分。

	商务部分
	投标人的信用、体系认证情况（2.0分）
	投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书。提供认证证书扫描件得3分，不提供不得分。

	
	同类项目业绩情况 (6.0分)
	投标人同类手术动力系统（植发设备）设备供货业绩的评审：2023年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供1个业绩，得2.0分，最高得6.0分 (提供合同复印件，以签订合同的时间为准，不提供不得分）

	
	产品授权证明 (2.0分)
	为了保证核心产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得3分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得3分，其他不得分。

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

	说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
     打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
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