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人体成分分析仪技术要求及具体评审标准
一、人体成分分析仪技术要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	一、总体要求：1、人体成分分析仪具有有效的医疗器械注册证明（提供注册证明文件）。

	★
	2
	2、适用范围：采用生物电阻抗分析法（BIA）对人体成分进行检测分析，可测量人体脂肪、肌肉、水分、无机盐等多项指标，适用于成人及儿童的营养评估、肥胖筛查、生长发育监测等临床场景，无专机专用耗材；

	★
	3
	3、保修期≥5年，故障发生后2小时内响应，48小时内工程师上门服务；保期内提供每年至少一次的预防性维护，费用均包含在投标报价中；

	★
	4
	4、设备主机使用年限≥7年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）；

	
	5
	5、设备交货日期不得超过生产日期后6个月；

	★
	6
	6、所投设备为非召回、非停产设备；

	★
	7
	7、支持USB、RS232等多种数据接口，可连接医院的东华HIS系统、体检系统，连接系统所需的一切费用均包含在报价中；

	
	8
	二、主要技术参数要求（达到或优于）
1、电极配置：采用4极8点接触式电极，手脚电极分开设计，电流电极与电压电极分离，确保测量准确性；

	▲
	9
	2、测量频率：≥3种不同测量频率（至少包含5kHz、50kHz、250kHz），可区分细胞内液与细胞外液，实现精准水分分析；

	▲
	10
	3、测量部位：可对5个节段进行独立测量分析，包括右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢；

	
	11
	4、测量电流：≤90μA，低电流安全无刺激，适配儿童及敏感人群检测；

	▲
	12
	5、测量时间：单次完整测量时间≤1分钟；

	
	13
	6、阻抗测量范围：75Ω~1200Ω，阻抗测量误差：四肢≤±2%，躯干≤±3%；

	
	14
	7、相位角检测：支持全身相位角及各节段相位角检测，可输出阻抗、电抗等原始生物电阻抗数据；

	▲
	15
	8、体重测量性能：
（1）体重测量范围：5kg~250kg；
（2）体重分度值：0.1kg；
（3）体重测量误差：≤±0.1kg；

	▲
	16
	9、身高输入范围：90cm~220cm，覆盖儿童及成人全年龄段；

	▲
	17
	10、适用年龄范围：3岁~99岁，支持儿童、青少年、成人全年龄段检测；

	
	18
	11、衣物重量补偿：支持衣物重量补偿功能，可扣除衣物重量对测量结果的影响；

	
	19
	12、测量指标要求：
12.1基础人体成分指标：体重、BMI、身体总水分、蛋白质、无机盐、肌肉量、骨骼肌、体脂肪量、体脂率、去脂体重、骨矿物质含量。

	
	20
	12.2节段分析指标：可输出各节段（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）的肌肉量、脂肪量及占比分析。

	
	21
	12.3脂肪相关指标：体脂百分比、内脏脂肪等级/面积、腰臀比、肥胖度评估。

	
	22
	12.4水分分析指标：细胞内液量、细胞外液量、细胞外液率、全身浮肿指数分析。

	
	23
	12.5综合评估指标：基础代谢率、体型判定（≥9种体型）、体重控制目标、肌肉调节量、脂肪调节量、综合健康评分。

	
	24
	12.6儿童专项指标：支持儿童生长发育评估，包含身高/体重/BMI生长曲线、同龄对比分析、成长评分。

	
	25
	12.7生物电阻抗数据：可输出各节段的阻抗值、电抗值、相位角等原始数据，支持临床科研应用。

	▲
	26
	13、报告与软件功能：
13.1报告类型：支持成人报告、儿童报告两种独立报告模式，可分别打印输出。

	
	27
	13.2历史记录功能：支持多次检测数据存储与对比，可生成历史变化趋势曲线，用于随访监测。

	
	28
	13.3二维码功能：支持生成电子报告二维码，扫码可查看检测结果。

	
	29
	13.4数据存储：支持本地数据存储，支持U盘数据备份与导出功能。

	
	30
	13.5参考标准：内置多种参考标准（至少包含WHO标准、亚洲人标准、中国人标准），可切换使用。

	▲
	31
	13.6具有儿童膳食模式方案出具模块:根据体征数据，给出基于不同人群的定制化健康摄入建议及健康食谱。

	▲
	32
	14、硬件配置要求：
14.1显示屏：配备≥7英寸彩色液晶触摸显示屏，操作直观便捷。

	
	33
	14.2操作系统：采用智能操作系统，支持触摸操作，无需外接键盘鼠标。

	
	34
	14.3打印机：标配打印机，支持现场快速打印检测报告，无需外接电脑。

	
	35
	14.4语音提示：具备语音播报功能，引导用户正确操作，提升检测效率。

	★
	36
	三、主要配置清单（单台）
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	人体成分分析仪主机 （含人体成分分析软件）
	台
	1

	2
	打印机
	台
	1

	3
	电源适配器
	套
	1

	4
	USB数据线
	根
	1

	5
	使用说明书
	份
	1




	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。













二、评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分59.0分
商务部分11.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	重要技术条款响应  (18.0分)
	重要技术条款响应（18.0分）：根据各投标人对采购文件技术要求中“▲”条款（共9条）的响应程度进行评分： 全部响应得18.0分，每有一项不响应的扣2.0分。
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 

	
	一般技术条款响应 (20.0分)
	所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性（20.0分）：根据各投标人对采购文件技术要求中一般条款（共20条）的响应程度进行评分： 全部响应得20.0分，每有一项不响应的扣1.0分。 
所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则采购人有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

	
	质量保证方案 (9.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的质量保证方案，方案内容包括但不限于质保年限、质量保证目标、质量保障措施等内容、提供备品备件服务等内容进行评审：
（1）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，优于或完全满足项目要求的得9.0分；
（2）投标人所提供的质保年限和质量保证目标、质量保障措施方案基本完整，部署规划基本合理，有安排人员负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，维修处理方法基本合理可行，对日常维修和应急情况响应较及时，基本满足项目要求的得6.0分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，投标人有提供质保期年限和质量保证目标、质量保障措施方案，但内容不详细，部署规划不合理，有人员响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有基本的操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，部分满足项目要求的得3.0分；
（4）不提供的不得分。

	
	项目实施方案 (6.0分)
	根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审：
（1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，优于或完全满足采购需求得6.0分；
（2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，基本满足采购需求得4.0分；
（3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分满足采购需求得2.0分；
（4）不提供的不得分。

	
	培训方案 (6.0分)
	投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训：
（1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得6.0分；
（2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得4.0分；
（3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得2.0分； 
（4）不提供的不得分。

	商务部分
	投标人的信用、体系认证情况（2.0分）
	投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书，提供认证证书扫描件得2.0分，不提供不得分。

	
	售后服务人员配置（3.0分）
	投标人售后服务人员具备2年或以上医疗设备维修及管理经验的，每提供一个得1.0分，本小项最高得3.0分。 注：同一人只按最高经验计分，投标文件提供：①以上人员关于医疗设备的维修记录或维修报告或证明人员经验的相关证明材料复印件并加盖公章。②投标人为其购买的投标截止时间为止近6个月内任意1个月的社保证明复印件，若依法免缴社保的，提供相关证明材料。

	
	同类项目业绩情况 (3.0分)
	投标人同类人体成分分析仪设备供货业绩的评审（3.0分）：2023年1月1日至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供1个业绩，得1.0分，最高得3.0分 (提供合同复印件，以签订合同的时间为准，不提供不得分）

	
	产品授权证明 (3.0分)
	为了保证核心产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商投标响应的，提供生产企业出具的有效授权证明，得3.0分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得3.0分，其他不得分。

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

	说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
     打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
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