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胸腹腔内窥镜技术要求及具体评审标准
一、胸腹腔内窥镜技术要求
	参数
性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	一、项目总体要求：1、胸腔内窥镜具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证（提供注册证明文件）。

	★
	2
	2、小儿胸腹腔镜数量：5条，成人胸腹腔镜数量：10条；需兼容现用史托斯（型号：TC200EN）、奥林巴斯腹腔镜（型号：CV-190）主机；需带转接口，转接口需匹配史托斯（型号：TC200EN）、奥林巴斯（型号：CV-190）导光束接口；（提供承诺书，格式自拟）。

	★
	3
	3.质保期≥3年，故障发生后2小时内响应，48小时内到达现场。质保期内提供每年至少一次的预防性维护，费用均包含在投标报价中；

	
	4
	4.设备使用年限≥5年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）；

	
	5
	5.设备交货日期不得超过生产日期后6个月；

	★
	6
	6.所投设备为非召回、非停产设备。（提供承诺书，格式自拟）

	▲
	7
	二、主要技术要求
1、成人胸腹腔镜工作长度：310mm～320mm，允差±3%；小儿胸腹腔镜工作长度：290mm～315mm，允差±3%

	
	8
	2、成人胸腹腔镜直径：10mm±0.5；小儿胸腹腔镜直径：5mm±0.5

	
	9
	3、有效景深范围：包含3mm～210mm；

	
	10
	4、视向角：30°±10%；视场角：80°±15%；

	
	11
	5、在A标准照明体下的显色指数Ra
10mm成人胸腹腔镜显色指数Ra：≥80%；
5mm小儿胸腹腔镜显色指数Ra：≥80%；


	
	12
	6、 在D65标准照明体下的显色指数Ra
10mm成人胸腹腔镜显色指数Ra：≥80%；
5mm小儿胸腹腔镜显色指数Ra：≥80%；

	▲
	13
	7、光学视管分辨率≥1080P；

	▲
	14
	8、采用蓝宝石镜面；

	
	15
	9、整体可浸泡、气熏，可采用高温高压消毒

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。












二、评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分62.0分
商务部分8.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	重要技术条款响应  (15.0分)
	根据各供应商对采购文件“具体技术(参数)要求”中对标注“▲”号的重要技术参数（共3条）的响应程度进行评分， 每项满足或优于技术参数得5分，满分15分。
【注：供应商应对标注“▲”号的重要技术条款逐条进行响应，并提供证明材料。如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则证明材料以①投标产品彩页或②厂家技术白皮书（如厂家的技术白皮书为英文版，请同时提供中文版），供应商需对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识。凡不符合上述要求的证明材料、证明材料模糊不清晰或未对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识，导致评审专家无法认定的，该标注“▲”号的重要技术条款将视为负偏离。】

	
	一般技术条款响应 (16.0分)
	根据各供应商对采购文件“具体技术(参数)要求”对不带“★”号及“▲”号一般技术参数（共8条）的响应程度进行评分： 每项满足或优于技术参数得2分，满分16分。
【注：供应商应对不带“★”号及“▲”号的一般技术参数逐条进行响应，并提供证明材料。如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则证明材料以①投标产品彩页或②厂家技术白皮书（如厂家的技术白皮书为英文版，请同时提供中文版）。供应商需对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识。凡不符合上述要求的证明材料、证明材料模糊不清晰或未对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识，导致评审专家无法认定的，该不带“★”号及不带“▲”号的一般技术参数将视为负偏离。】

	
	项目实施方案 (9.0分) 

	根据供应商针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（安装调试的计划、步骤、 人员安排等）、测试（测试的计划、流程、标准、人员安排等）等内容进行评审： 
（1）供应商针对本项目有明确具体的计划安排、对设备的运输过程有针对性保障手段（不限于设备包装、物流运输方式等）、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施、货物有明确的技术测试流程，完全满足且优于项目要求得9分； 
（2）供应商针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段（不限于设备包装、物流运输方式等 ）、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，符合项目要求得4分 ； 
（3）供应商针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段（不限于设备包装、物流运输方式等）、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，部分符合项目要求得1分；
（4）其他情况或不提供的得0分。

	
	售后服务方案（9.0分）
	根据供应商针对本项目所提供的售后服务方案进行评审（包括但不限于：①售后服务范围；②售后保障措施；③维护保养及应急维修时间安排；④零配件的供应等）
（1）供应商提供的售后服务方案，涵盖上述所有内容且售后服务方案详细完整，清晰全面，有完整可行操作的维修处理方法维修保养处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，完全满足或优于采购需求的，得9分； 
（2）供应商提供的售后服务方案，涵盖上述所有内容，售后服务方案完整但不具体，清晰但不全面，有基本可行维修保养处理方法，对日常维修和应急情况响应较及时，一般满足采购需求的，得4分；
 （3）供应商提供的售后服务方案，涵盖上述所有内容且售后服务方案不完整，不清晰、有简单的操作的维修保养处理方法，对日常维修和应急情况响应不及时，不能满足采购需求的，得1分；
 （4）没有涵盖上述所有内容或没有提供方案不得分。

	
	培训方案（9分）
	供应商根据产品特点及保养事项制定培训方案（包括不限于培训内容、培训方式、培训师资、时间安排等），对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： 
（1）供应商针对本项目为采购人提供详细的培训方案，有专人指导的设备操作培训课程安排，有明确的课程内容及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指明，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得9分； （2）供应商针对本项目为采购人提供基本的培训方案，有专人指导的设备操作培训课程安排，有简单的课程内容及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指明，对特殊情况（如设备反复重启、操作失灵、错误操作等情况）有图文详解及简单应对培训的，得4分； 
（3）供应商针对本项目为采购人提供简单的培训方案，有专人指导但设备操作培训课程安排不明确，课程内容及培训内容安排不明确，对设备的操作过程中注意事项有基本的操作指明，对特殊情况（如设备反复重启、操作失灵、错误操作等情况）有图文详解但没有应对培训的，得1分； 
（4）没有涵盖上述所有内容或没有提供方案不得分。

	
	所投产品市场使用情况 (4.0分)
	根据供应商所投产品自2023年1月1日以来在国内的使用客户数量进行评审，每具有1家使用客户得2分，本项最高得4分。 
注：1、供应商必须提供销售合同关键页或销售发票或中标通知书或中标（成交）结果公告，要求能够体现产品品牌型号，且与供应商本次所 投产品同品牌同型号，否则不得分。 2、同一单位的证明材料只算1家，制造商与代理商之间的销售材料不得分。 3、业绩时间以证明材料签订、发出、开具日期为准。4、同一合同在商务部分“供应商供货业绩”已计算得分的，此处不再重复计算得分。5、不符合上述要求不得分。

	商务部分
	供应商供货业绩 (6.0分)
	自2023年1月1日至递交响应文件截止时间止（以合同签订时间为准），供应商承接过同类设备（同类指胸腹腔内窥镜）的供货业绩，每提供1个业绩，得2分，最高得6分 。
【注：1.以签订合同的时间为准（分支机构投标的，总公司（总所）业绩可纳入评审）；2.须提供业绩合同关键页（须体现项目名称、合同采购内容、签订时间、双方落款盖章）有效证明材料复印件并加盖公章。 3.同一客户不累计得分。】

	
	产品授权证明 (2.0分)
	为保证产品具有追溯性且保证质量：如供应商为所投产品制造商，在投标时提供为所投产品制造商的声明函；如供应商为代理经销商，在投标时提供制造商对所投产品的合法授权函或其复印件；满足得2分，不提供不得分。

	响应报价
	响应报价得分 (30.0分)
	响应报价得分(30.0分)：响应报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。
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